別紙１－１　　病　院　検　査　基　準

|  |
| --- |
| 検査基準の説明  　１　判定は細分類の項目番号（例１-４）の付されている検査項目ごとに行う。  　２　判定の表示は､検査項目に適合している場合は「〇」､適合していない場合は「×」を、検査の対象とならない検査項目については「－」を、それぞれ第２表（検査表）の「判定」欄に記入する。  　３　「※」の印が付されている項目は、その印の後に記載されている病院についてのみ検査対象とする。  　４　判定に当たって検査対象施設が全くない場合は、その施設に関する検査項目はすべて適合していないものとして取り扱う。 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目  番号 | 項　　　目 | 根拠法令等 | 摘　　　　　要 | 備　　　　　　考 |
| １  1- 1 | **医療従事者**  医師数  患者数に対応した数の医師がいるか。 | 医療法第21条第1項第1号（以下｢法21.1.1」等という。)  医療法施行規則第19条第1項第1号（以下「則19.1.1」等という｡) | 医師の員数の標準の計算方法は次によること。  ①精神病床及び療養病床に係る病室の入院患者の数を３をもって除した数と、精神病床及び療養病床に係る病室以外の病室の入院患者（歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の入院患者を除く。）の数と外来患者（歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の外来患者を除く。）の数を2.5（耳鼻咽喉科、眼科又は精神科については、５）をもって除した数との和（特定数）が52までは３とし、特定数が52を超える場合には当該特定数から52を減じた数を16で除した数に３を加えた数とすること。 | （計算事例）  ①入院患者数　一般　90  　　　　　　　療養　50  　　　　　　　精神　30 とすると  　　　　　　　結核　25  　※外来患者数　　 250  ※医師の標準数を算出する際の「外来患者数」については、外来患者延数から医師による包括的なリハビリテーションの指示が行われた通院リハビリ患者（ただし、実施計画の立案日等、医師による外来診察が行われた日を除く。）を除いた患者数を用いることも可能。  (90+50/3+30/3(\*a)+25+250/2.5(\*b)-52  (\*c))/16+3(\*d)=  (90+16.666･･･(\*e)+10+25+100-52)/16+3=  189.6/16+3=14.85（人）  ……（医師の標準数）  (\*a)…大学附属病院等は30/1  (\*b)…耳鼻咽喉科、眼科又は精神科は 5  (\*c)…療養病床が50%を上回る病院は36  (\*d)…療養病床が50%を上回る病院は 2  (\*e)…端数が出る場合、小数点第２位を  切り捨て小数点第１位までとする  　精神病床及び療養病床に係る病室の入院患者の数を３をもって除した数と、精神病床（転換病床）及び療養病床（転換病床）  に係る病室の入院患者の数を６でもって除した数と、精神病床及び療養病床に係る病室以外の病室の入院患者（歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の入院患者を除く。）の数と外来患者（歯科、矯正歯  科、小児歯科及び歯科口腔外科の外来患者を除く。）の数を2.5（耳鼻咽喉科、眼科又 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目  番号 | 項　　　目 | 根拠法令等 | 摘　　　　　要 | 備　　　　　　考 |
|  |  | 法22の2.1.1  則22の2.1.1  則43の2 | ②特定機能病院として厚生労働大臣の承認を受けている場合は、入院患者（歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の入院患者を除く｡)の数と外来患者（歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の外来患者を除く｡)の数を2.5をもって除した数との和を８で除した数  　なお、医師免許取得後２年以上経過していない医師については員数に含めない｡  （平5.2.15健政発第98号(平28.6.10一部改正)参照）  ③医学を履修する課程を置く大学に附属する病院（特定機能病院及び精神病床のみを有する病院を除く。）　又は100人以上の患者を入院させるための施設を有し、その診療科名中に内科、外科、産婦人科、眼科及び耳鼻咽喉科を含む病院であって、精神病床を有する病院については、療養病床に係る病室の入院患者の数を３をもって除した数と、療養病床に係る病室以外の病室の入院患者（歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の入院患者を除く。）の数と外来患者（歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の外来患者を除く。）の数を 2.5（耳鼻咽喉科、眼科又は精神科については、５）をもって除した数との和（特定数）が52までは３とし、特定数が52を超える場合には当該特定数から52を減じた数を16で除した数に３を加えた数。 | は精神科については、５）をもって除した数との和（特定数）が52までは３とし、特定数が52を超える場合には当該特定数から52を減じた数を16で除した数に３を加えた数  （計算事例）  ②入院患者数　一般 550人  　外来患者数 300人　　とすると  （歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科を除く。)  (550＋300／2.5)÷8＝83.75(人)  ……（医師の標準数）  ※特定機能病院全体において、医師の半数以上が平成26年改正省令による改正後の規則第22条の２第３項に規定する専門の医師であることを要件とする。  （規則第22条の２第３項関係） |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目  番号 | 項　　　目 | 根拠法令等 | 摘　　　　　要 | 備　　　　　　考 |
| 1- 2 | 歯科医師数  患者数に対応した数の歯科医師がいるか。 | 則49  則50  法21.1.1  則19.1.2.イ | ④療養病床の病床数の全病床数に占める割合が100分の50を超える病院については、当分の間、上記に基づき算出された和が「36までは２」とし、算定された和が36を超える場合には当該特定数から36を減じた数を16で除した数に２を加えた数とする。  ⑤則50.1の規定により、法第７条第２項の許可を受けた病院については、許可を受けた日から起算して３年を経過するまでの間、特例的に、当該病院の医師配置標準を現行の算定式の90％相当に緩和する。ただし、医師３人という最低の員数は下回らないものとする｡(則49の適用を受けた病院は、医師２人という最低の員数は下回らないものとする。）  歯科医師の員数の標準の計算方法は次によること。  ①歯科（矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科を含む｡)専門の病院については、入院患者の数が52までは３とし、それ以上16又はその端数を増すごとに１を加え、さらに外来患者についてその病院の実状に応じた必要数を加えた数とすること。 | (特例が認められる病院)  ○次の要件がすべて該当する病院  ｱ.次に掲げる地域をその区域内に有する市町村又はこれに準ずる市町村の区域に所在するものであること。  ｱ)離島振興法の規定により離島振興対策実施地域として指定された離島の地域  ｲ)辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律に規定する辺地  ｳ)山村振興法の規定により振興山村として指定された山村  　ｴ)過疎地域自立促進特別法に規定する過疎地域  ｲ.当該病院が所在する地域における医療提供施設の整備の状況等からみて、当該地域の医療を確保する上で必要かつ不可欠であると認められるものであること。  ｳ.必要な医師を確保するための取組を行っているにもかかわらず、なお医師の確保が著しく困難な状況にあると認められること。  ※「これに準ずる市町村」とは、人口当たりの医師数が全国平均を下回っている市町村を想定。  病院の実状に応じた必要数  　歯科医師１人１日当たり取扱い外来患者数は概ね２０人  ※歯科の入院患者がいる場合は、最低１人の歯科医師が必要であるが、当該歯科医師が、入院患者の状況に応じ、外来患者を診察することは可能。  ※歯科医師又は歯科衛生士が外来診療の  　一環として医科の入院患者に対して行  　う歯科口腔機能の管理（口腔ケアを含  　む。）については、これら患者の全身状 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目  番号 | 項　　　目 | 根拠法令等 | 摘　　　　　要 | 備　　　　　　考 |
| 1- 3 | 薬剤師数  患者数に対応した数の薬剤師がいるか。 | 法21.1.1  則19.1.2.ロ  法22の2.1.1  則22の2.1.2  法21.1.1  法21.3  則19.2.1  則43の2  医療法施行条例第4条第1項第1号  （以下「条例4.1.1」等という｡) | ②その他の病院については、歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の入院患者の数が16までは１とし、それ以上16又はその端数を増すごとに１を加え、さらに歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の外来患者についてその病院の実状に応じて必要と認められる数を加えた数とすること。  ③特定機能病院として厚生労働大臣の承認を受けている場合は、歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の入院患者の数が８又はその端数を増すごとに１以上とし、さらに歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の外来患者についての病院の実状に応じて必要と認められる数を加えた数とすること。  薬剤師の員数の計算方法は次によること。  ①精神病床及び療養病床に係る病室の入院患者の数を150をもって除した数と、精神病床及び療養病床  　に係る病室以外の病室の入院患者の数を70をもって除した数と外来患者に係る取扱処方せんの数を75をもって除した数とを加えた数（その数が１に満たないときは１とし、その数に１に満たない端数が生じたときは、その端数は１として計算する。）  ②医学を履修する課程を置く大学に附属する病院（特定機能病院及び精神病床のみを有する病院を除く。）又は100人以上の患者を入院させるための施設を有し、その診療科名中に内科、外科、産婦人科、眼科及び耳鼻咽喉科を含む病院であって、精神病床を有する病院については、療養病床に係る病室の入院患者の数を150をもって除した数と、療養病床に係る病室以外の病室の入院患者の数を70をもって除した数と外来患者に係る取扱処方せんの数を75をもって除した数とを加えた数（その数が１ | 態を管理する体制として特に支障がないと判断される場合には、上記の取り扱い患者数として計上しなくとも差し支えないものとする。          （計算事例）  ③入院患者数　一般　90  　　　　　　　療養　50  　　　　　　　精神　35　　とすると  　　　　　　　結核　25  　外来取扱処方箋数 100  90/70+50/150+35/150(\*)+25/70+100/75=  1.2+0.3+0.2+0.3+1.3=3.3≒４（人）  ……（薬剤師の員数）  (\*)…大学附属病院等は35/70 |
| 項目  番号 | 項　　　目 | 根拠法令等 | 摘　　　　　要 | 備　　　　　　考 |
| 1- 4 | 看護師数  患者数に対応した数の看護師（准看護師を含  む｡)がいるか。 | 法22の2.1.1  則22の2.1.3  法21.1.1  法21.3  則19.2.2  則43の2  医療法施行規則等の一部を改正する省令（平成13年厚生労働省令第8号）第20条  条例4.1.2 | に満たないときは１とし、その数に１に満たない端数が生じたときは、その端数は１として計算する。）  ③特定機能病院として厚生労働大臣の承認を受けている場合は、入院患者の数が30又はその端数を増すごとに１以上とし、調剤数80又はその端数を増すごとに１を標準とすること。  看護師の員数の計算方法は次によること。  ①療養病床、精神病床及び結核病床に係る病室の入院患者の数を４をもって除した数と、感染症病床及び一般病床に係る病室の入院患者（入院している新生児を含む｡)の数を３をもって除した数とを加えた数（その数が１に満たないときは１とし、その数に１に満たない端数が生じたときは、その端数は１として計算する。）に、外来患者の数が30又はその端数を増すごとに１を加えた数  　また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口腔外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。  ②精神病床を有する病院については、当分の間、精神病床に係る病室の入院患者の数を５をもって除した数（その数が１に満たないときは１とし、その数に１に満たない端数を生じたときは１として計算する。）を精神病床に係る病室の入院患者の数を４をもって除した数（その数が１に満たないときは１とし、その数に１に満たない端数が生じたときは１として計算する。）から減じた数を看護補助者とすることができる。  ③医学を履修する課程を置く大学に附属する病院（特定機能病院及び精  　神病床のみを有する病院を除く。） | （計算事例）  ④入院患者数　一般　90  　　　　　　　療養　50  　　　　　　　精神　35　 とすると  　　　　　　　結核　25  　※外来患者数　　 400  ※看護師の員数を算出する際の「外来患者数」については、外来患者延数から医師による包括的なリハビリテーションの指示が行われた通院リハビリ患者（ただし、実施計画の立案日等、医師による外来診察が行われた日を除く。）を除いた患者数を用いることも可能。  ・入院(90/3+50/4(\*)+35/4+25/4)=  　　　　　30+12.5+8.7+6.2=57.4≒58  　・外来(400/30)=13.3≒14  　・入院＋外来 (58+14)=72（人）  　 ……（看護師等の員数）  （参考）看護師等の員数が定められた員数の７割に満たない場合、看護師等確保推進者を置くこととされている。（看護師等の人材確保の促進に関する法律第12条、同法施行規則第１条参照） |
| 項目  番号 | 項　　　目 | 根拠法令等 | 摘　　　　　要 | 備　　　　　　考 |
| 1- 5  1- 6 | 看護補助者数  定められた数の看護補助者がいるか。  （管理）栄養士数  定められた数の栄養士がいるか。 | 法22の2.1.1  則22の2.1.4  法21.1.1  法21.3  則19.2.3  条例4.1.3  法21.1.1  法21.3  則19.2.4  条例4.1.4 | 又は100人以上の患者を入院させるための施設を有し、その診療科名中に内科、外科、産婦人科、眼科及び耳鼻咽喉科を含む病院（特定機能病院を除く。）であって、精神病床を有する病院については、療養病床、結核病床に係る病室の入院患者の数を４をもって除した数と、結核病床及び療養病床以外の病床に係る病室の入院患者（入院している新生児を含む｡)の数を３をもって除した数とを加えた数（その数が１に満たないときは１とし、その数に１に満たない端数が生じたときは、その端数は１として計算する。）に、外来患者の数が30又はその端数を増すごとに１を加えた数  　また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口腔外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。  ④特定機能病院として厚生労働大臣の承認を受けている場合は、入院患者（入院している新生児を含む｡)の数が２又はその端数を増すごとに１と外来患者の数が30又はその端数を増すごとに１を加えた数以上  　　また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口腔外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。  療養病床に係る病室の入院患者の数が４又はその端数を増すごとに１  栄養士の員数の計算方法は、次によること。  ①100床以上の病院に１ | （計算事例）  ⑤入院患者数　550人  　　　 　　　　　　 とすると  　外来患者数　300人  　入院　550÷2＝275  　外来　300÷30＝10  　275＋10＝285（人）  　　　　　　　　……（看護師の員数）  「看護補助者」とは、医師、看護師等の指示に基づき、看護の補助として介護に当たる者を意味し、特段の資格を必要とはしない。 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目  番号 | 項　　　目 | 根拠法令等 | 摘　　　　　要 | 備　　　　　　考 |
|  | （参考）  助産師数 | 法22の2.1.1  則22の2.1.5  法21.1.1  法21.3  法22の2.1  則19.2.2  則43の2  条例4.1.2 | ②特定機能病院として厚生労働大臣の承認を受けている場合は、１以上の管理栄養士がいること。  ※産婦人科又は産科を有する病院  産婦人科又は産科の患者に対する看護師（准看護師を含む｡）の員数のうちの適当数を助産師とする。 | 適当数  　産婦人科又は産科の入院患者がいる場合に１人以上。 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目  番号 | 項　　　目 | 根拠法令等 | 摘　　　　　要 | 備　　　　　　考 |
| ２  2- 1  1.  2.  3.  4.  5.  2- 2  1.  2.  3. | **管　理**  医療法上の手続  医療法の使用許可  医療法届出事項の変更  医療法許可事項の変更  地域医療支援病院、特定機能病院、臨床研究中核病院の承認  診療用放射線装置の届出  患者の入院状況  病室の定員遵守  病室以外の患者入院  精神病・感染症患者の一般病室への入院 | 法4.1  法4の2.1  法4の3.1  法7.1  法7.2  法15.3  法27  令4.1  令4の2  令4の3  則1の14.1～4  則3～3の3  則24～則29  則10.1.1～　則10.1.6  則30の15.1  則30の15.2 | 医療法上の手続きは適正に行われているか。  1.病院の構造設備は使用の許可を受けていること。  2.病院開設許可後の開設届及び届出事項に変更を生じたときにその届出がなされていること。  3.病院の開設許可を受けた後に厚生労働省令で定める事項を変更したときその許可を受けていること。  4.地域医療支援病院、特定機能病院、臨床研究中核病院として定められた事項を有し承認を得ていること。  5.診療用放射線装置の設置、設置変更又は廃止の届出をしていること。  患者の入院状況は定められた基準により適正に管理されているか。  1.病室に定員を超えて患者を入院させていないこと｡(ただし、臨時応急の場合を除く｡)  2.病室以外の場所に患者を入院させていないこと｡(ただし、臨時応急の場合を除く｡)  3.精神病患者又は感染症患者をそれぞれ精神病室又は感染症病室以外の場所に入院させていないこと。（ただし、臨時応急の場合（精神病患者の身体的合併症に対応するため入院させる場合を含む。）を除く｡） | 診療用放射線装置  　エックス線装置、診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用粒子線照射装置、診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、放射性同位元素装備診療機器、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素  ・緊急時の対応として、救急医療（周産期救急医療及び小児救急医療を含む）に係る患者を入院させるときは、病室に定員を超えて患者を入院させること及び病室以外の場所に患者を入院させることができること。  ◇救急患者の受入れに係る定員超過入院等の取扱いについては、｢救急患者の受入れに係る医療法施行規則第10条等の取扱いについて｣（平成21.7.21医政総発0721第1号・医政指発0721第1号・保医発0721第1号）を参照 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目  番号 | 項　　　目 | 根拠法令等 | 摘　　　　　要 | 備　　　　　　考 |
| 4.  5.  6.  2- 3  1.  2.  2- 4  2- 5  1. | 病毒感染の危険のある患者の感染防止  装置、器具、同位元素治療患者の放射線治療病室以外の入院防止  放射線治療病室への他の患者の入院防止  新生児の管理  管理及び看護体制  避難体制  医師の宿直  医薬品の取り扱い  毒劇薬の区別と施錠保管 | 法15.1  法20  則19.2.2  法16  則9の15の2  法15.1  法20  則14 | 4.病毒感染の危険のある患者からの感染を防止するために適当な措置をとっていること。  5.診療用放射線照射装置若しくは診療用放射線照射器具を持続的に体内に挿入して治療を受けている患者又は診療用放射性同位元素若しくは陽電子断層撮影診療用放射性同位元素により治療を受けている患者を放射線治療病室以外の病室に入院させないこと。  6.放射線治療病室に上記５に規定する患者以外の患者を入院させないこと。  ※産科又は産婦人科を標榜する病院  新生児の管理が適切に行われているか。  1.新生児に対して必要な管理体制及び看護体制がとられていること。  2.火災等緊急時における新生児の避難体制があらかじめ定められていること。  医師の宿直体制は整っているか。  医業を行う病院にあっては医師を宿直させていること。ただし、医師がその病院に隣接した場所に待機する場合又は知事に認められた場合はこの限りでない。  医薬品の取り扱いは適正にされているか。  1.毒薬又は劇薬が他のものと区別されていること。毒薬を貯蔵配置する場所に施錠がされていること。 | 4.適当な措置  ①当該患者を他の患者と同室に入院させないこと。  ②当該患者を入院させた室を消毒せずに他の患者を入院させないこと。  ③当該患者の用に供した被服、寝具、食器等を消毒しないで他の患者に使用しないこと。  1.①適当な看護要員が配置され、その責任体制が確立されていること。  ②新生児の識別が適切に行われていること。  2.避難に必要な器具が備えられていること。  ・医師の宿直義務の例外  　病院の入院患者の症状が急変した場合においても当該病院の医師が速やかに診療を行う体制が確保されているものとして当該病院の管理者があらかじめ知事に認められた場合  （参考）「介護保険法施行規則等の一部を改正する等の省令の施行について」（平成30.3.22医政発0322第13号)  1.医薬品医療機器等法第48条第１項及び第２項参照 |
| 項目  番号 | 項　　　目 | 根拠法令等 | 摘　　　　　要 | 備　　　　　　考 |
| 2.  3.  4.  2- 6  1.  2. | 毒劇薬の表示  その他の医薬品の管理  調剤所の衛生と防火管理  医療機器等の清潔保持及び維持管理  医療機器及び看護用具の清潔保持  病棟諸設備の清潔保持 | 法20 | 2.毒薬及び劇薬の直接容器又は直接の被包にそれぞれの表示がなされていること。  3.その他の薬剤についてもその管理及び取扱いが適正に行われていること。  4.調剤所について衛生上、防火上適切な配慮がなされていること。  医療機器等は清潔な状態に保たれ、かつ、保守管理が十分居行われているか。  1.医療機器及び看護用具が清潔を保つよう十分手入れがなされていること。  2.病棟における諸設備は清潔に保たれていること。 | 2.毒薬は黒地に白枠白字をもってその品名及び「毒」の字を記載する。劇薬は白地に赤枠赤字をもってその品名及び「劇」の字を記載する。(医薬品医療機器等法第44条第１項及び第２項参照)  3.(参考)麻薬、向精神薬、覚せい剤については、麻薬及び向精神薬取締法、覚せい剤取締法により別途規制が行われていることに留意する。また、特に安全管理が必要な医薬品（要注意薬）についても、配置の工夫などの事故防止対策が必要であることが「医薬品の安全使用のための業務手順マニュアル」に示されていることに留意する。  ◇調剤室、病棟等における医薬品の管理については、「医薬品の安全使用のための業務手順書作成マニュアルの改訂について」（平成30年12月28日付け厚生労働省医政局総務課医療安全推進室・医薬・生活衛生局総務課事務連絡）を参照。  4.(参考)引火のおそれのある薬品等の例  　アルコール類、エーテル類、ベンゼン、クロロホルム等  1.適切な滅菌装置や消毒薬の使用を確認すること。  ・歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科を標榜する病院において歯科用ハンドピースを含む滅菌可能な歯科治療用器具・器財を使用した場合、患者毎の交換・滅菌が行われていることを確認すること。また、再使用不可の器具・器材を使用した場合は、破棄されていることを確認すること。  2.清潔保持  ①ベッド、マットレス等の寝具類及び病室内の清潔整頓  ②便器の清潔維持 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目  番号 | 項　　　目 | 根拠法令等 | 摘　　　　　要 | 備　　　　　　考 |
| 2- 7  2- 8  2- 9  2-10  1. | 調理機械、器具の清潔保持及び保守管理  職員の健康管理  医療の情報の提供  医療の安全管理のための体制の確保  医療の安全管理のための指針の整備 | 法15.1  法20  則20.1.8  法15.1  法1  法6の3.1～  法6の3.3  則1の2  則1の2の2  則1の3  法1  法6の10  法6の11  法6の12  法15.1  法17  則1の10の2 | 給食施設の施設・設備について清潔が保持され衛生上適切な管理が行われていること。  職員について定期的な健康診断を行う等適切な健康管理体制が確立されていること。  医療機関の有する医療機能情報が公表されていること。  医療の安全管理のための体制が確保されているか。  1.医療に係る安全管理のための指針を整備すること。 | 必要に応じ記録により確認すること。  給食関係職員、放射線関係職員の健康管理については特に留意する。  （参考１）病院開設者は労働安全衛生法により事業者として職員の健康を確保するよう規定されていることに留意する。  （参考２）感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の２には病院開設者は労働安全衛生法による事業者として職員の定期健康診断を実施するよう規定されていることに留意する。  ①病院、診療所又は助産所（以下「病院等」という。）の管理者は、都道府県知事が定める方法により、１年に１回以上、都道府県知事が定める日までに、規則第１条２項に規定する事項（別表第１）を都道府県知事に報告するとともに、同事項を当該病院等において閲覧に供しなければならない。  ②病院等の報告事項のうち、規則別表第１第１の項第１号に掲げる基本情報に変更があった場合には、速やかに都道府県知事に報告する。  ③病院等の管理者は、当該病院等において、閲覧に代えて、パソコン等のモニター画面での表示、インターネット若しくは電子メールによる方法又はフロッピーディスク、ＣＤ―ＲＯＭ等による交付とすることができる。  ◇医療機能情報提供の具体的実施方法等については、「医療機能情報提供制度実施要領について」（平19.3.30医政発第0330013号(令3.3.30一部改正)）を参照  「医療に係る安全管理のための指針」は次に掲げる事項を文書化したものであること。また、本指針は、医療に係る安全管理のための委員会（以下「医療安全管理委員会」という。）を設ける場合には、医療安全管理委員会において策定及び変更することとし、従業者に対して周知徹底を図ること。 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目  番号 | 項　　　目 | 根拠法令等 | 摘　　　　　要 | 備　　　　　　考 |
| 2. | 医療に係る安全管理のための委員会（医療安全管理委員会の設置及び業務の実施） | 則1の11.1  則9の20の2  則9の25  則12 | 2.医療に係る安全管理のための委員会を設置し、次に掲げる業務その他の医療に係る安全管理のための業務を行わせること。  イ　当該病院等において重大な問題その他医療安全管理委員会において取り扱うことが適当な問題が発生した場合における速やかな原因の究明のための調査及び分析 | ①当該病院等における安全管理に関する基本的考え方  ②医療安全管理委員会その他の当該病院等の組織に関する基本的事項  ③従業者に対する医療に係る安全管理のための研修に関する基本方針  ④当該病院等における事故報告等の医療に係る安全の確保を目的とした改善のための方策に関する基本方針  ⑤医療事故等発生時の対応に関する基本方針（医療安全管理委員会に報告すべき事例の範囲、報告手順を含む。）  ⑥医療従事者と患者との間の情報の共有に関する基本方針(患者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針を含む)  ⑦患者からの相談への対応に関する基本方針  ⑧その他医療安全の推進のために必要な基本方針（高難度新規医療技術を用いた医療を提供する場合には、関係学会から示される「高難度新規医療技術の導入を検討するに当たっての基本的な考え方」やガイドライン等を参考に実施することを含む。なお、関係学会による「高難度新規医療技術の導入を検討するに当たっての基本的な考え方」は別途示すこととする。）  ・医療安全管理委員会とは、当該病院等における安全管理の体制の確保及び推進のために設けるものであり、各部門の安全管理のための責任者等で構成されるものであること。また、医療安全管理委員会の管理及び運営に関する規程が定められており、医療安全管理委員会が月１回程度開催されるとともに、重大な問題が発生した場合は適宜開催されること。  ・その他の医療に係る安全管理のための業務には、重要な検討内容について、患者への対応状況を含め管理者へ報告することを含むものであること。  ・原因の究明のための調査及び分析は、客観的な事実から構造的な原因を分析する者であり、個人の責任追及を行うものではないことに留意すること。 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目  番号 | 項　　　目 | 根拠法令等 | 摘　　　　　要 | 備　　　　　　考 |
| 3.  4. | 医療に係る安全管理のための基本的事項、具体的方策についての職員研修の実施  事故報告等の医療に係る安全の確保を目的とした改善のための方策 |  | ロ　イの分析の結果を活用した医療に係る安全の確保を目的とした改善のための方策の立案及び実施並びに従業者への周知  ハ　ロの改善のための方策の実施の状況の調査及び必要に応じた当該方策の見直し  3.医療に係る安全管理のため、従業者の医療の安全に関する意識、他の従業者と相互に連携して業務を行うことについての認識、業務を安全に行うための技能の向上等を目的として、医療に係る安全管理のための基本的な事項及び具体的な方策についての職員研修を実施すること。  4.医療機関内における事故報告等の医療に係る安全の確保を目的とした改善のための方策を講ずること | ・医療に係る安全の確保を目的とした改善のための方策の立案及び実施並びに従業者への周知とは、当該病院等の組織としての改善のための方策を企画立案及び実施し、当該病院等においてこれらの情報を共有するものであること。また、改善のための方策については、背景要因及び根本原因を分析し検討された効果的な再発防止策等を含むものであること。  ・改善のための方策の実施の状況の調査及び必要に応じた当該方策の見直しとは、同様の事故等の発生状況の確認や、医療安全管理委員会の構成員が定期的に関係部署の巡回を行うなどをして調査を行い、必要に応じて医療安全の知見に基づいた見直しを行うものであること。  ①医療に係る安全管理のための職員研修では、当該病院等の具体的な事例等を取り上げ、職種横断的に行うものであることが望ましいものであること。  ②本研修は、当該病院等全体に共通する安全管理に関する内容について、当該研修を実施する病院等の従業者に周知徹底を行うものであり、年２回程度定期的に開催するほか、必要に応じて開催すること。また、研修の実施内容（開催又は受講日時、出席者、研修項目）について記録すること。  ③患者を入所させるための施設を有しない診療所及び妊婦等を入所させるための施設を有しない助産所については、当該病院等以外での研修を受講することでも代用できるものとし、年２回程度の受講のほか、必要に応じて受講することとすること。  ・当該病院等における事故報告等の医療に係る安全の確保を目的とした改善のための方策に係る措置は、以下の①から④までに掲げるものを含むこと。  ①当該病院等において発生した事故等の医療安全管理委員会への報告等を行うこと。なお、特定機能病院又は臨床研究中核病院については、医療安全管理部門への報告でも差し支えないものであること。 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目  番号 | 項　　　目 | 根拠法令等 | 摘　　　　　要 | 備　　　　　　考 |
| 5.  6. | 医療事故に係る再発防止策の周知及び遵守  医療安全管理責任者の配置 |  | 5.当該病院等において発生した医療事故について再発防止策が院内に周知されるとともに、遵守されていること。  （特定機能病院の場合）  6.医療安全管理責任者を配置し、医療安全管理部門、医療安全管理委員会、医薬品安全管理責任者及び医療機器安全管理責任者を統括させること。  （臨床研究中核病院の場合）  6.専任の医療に係る安全管理を行う者を配置すること。  （臨床研修病院及び歯科医師臨床研修施設の場合）  6.医療に係る安全管理を行う者を配置すること。  （※特定機能病院、臨床研究中核病院、臨床研修病院及び歯科医師臨床研修施設の該当項目。（臨床研究中核病院の場合は「専任の医療に係る安全管理を行う者」、臨床研修病院及び歯科医師臨床研修病院の場合は「医療に係る安全管理を行う者」とする。なお、臨床研修病院及び歯科医師臨床研修施設については兼任でも可）） | ②あらかじめ指針で定められた報告すべき事例の範囲、報告手順等に関する規定に従い事例を収集、分析すること。これにより、当該病院等における問題点を把握して、当該病院等の組織としての改善策の企画立案及びその実施状況を評価し、当該病院等においてこれらの情報を共有すること。  ③重大な事故の発生時には、速やかに管理者へ報告すること。また、改善策については、背景要因及び根本原因を分析し検討された効果的な再発防止策等を含むものであること。  ④事故の報告は診療録や看護記録等に基 づき作成すること。  ※総務省からの医療安全対策に関する勧告事項（平成25年8月30日公表）  ◇特定機能病院における医療安全管理責任者の業務及び基準は、「医療法の一部を改正する法律の一部の施行について」（平5.2.15健政発第98号（令3.3.9一部改正））を参照  ◇臨床研究中核病院における専任の医療に係る安全管理を行う者の業務及び基準は、「医療法の一部改正（臨床研究中核病院関係）の施行等について」(平27.3.31医政発0331第69号（平28.6.10一部改正）を参照  ◇臨床研修病院、歯科医師臨床研修施設における医療に係る安全管理を行う者の業務及び基準は、「医師法第16条の２第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について」（平15.6.12医政発0612004号(令5.3.31一部改正)）、「歯科医師法第16条の２第１項に規定する臨床研修に関する省令の施行について」（令3.3.31医政発0331第75号）を参照  ◇安全管理者の業務については、「医療安全管理者の業務指針および養成のための研修プログラム作成指針の改定について」（令2.3.26医政安発0326号第１号）を参照 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目  番号 | 項　　　目 | 根拠法令等 | 摘　　　　　要 | 備　　　　　　考 |
| 7. | 医療に係る安全管理を行う部門の設置及び業務の実施 |  | （特定機能病院の場合）  7.専従の医師、薬剤師及び看護師を配置した医療に係る安全管理を行う部門（医療安全管理部門）を設置し、次に掲げる業務を行わせること。  イ　医療安全管理委員会に係る事務  ロ　事故その他の医療安全管理部門において取り扱うことが必要なものとして管理者が認める事象が発生した場合における診療録その他の診療に関する記録の確認、患者又はその家族への説明、当該事象の発生の原因の究明の実施その他の対応の状況の確認及び当該確認の結果に基づく従業者への必要な指導  ハ　医療に係る安全管理に係る連絡調整  ニ　医療に係る安全の確保のための対策の推進  ホ　医療に係る安全の確保の資する診療の状況の把握及び従業者の医療の安全に関する意識の向上の状況の確認  （臨床研究中核病院の場合）  7.専従の医師、薬剤師及び看護師を配置した医療に係る安全管理を行う部門（医療安全管理部門）を設置し、次に掲げる業務その他の医療に係る安全管理のために必要な業務を行わせること。  (1)医療安全管理委員会に係る事務  (2)事故その他の医療安全管理部門において取り扱うことが必要なものとして管理者が認める事象が発生した場合における診療録その他の診療に関する記録の確認、患者又はその家族への説明、当該事象の発生の原因の究明の実施その他の対応の状況の確認及び当該確認の結果に基づく従事者への必要な指導  (3)医療に係る安全管理に係る連絡調整  (4)医療に係る安全の確保のための対策の推進 | ◇特定機能病院における医療安全管理部門の業務及び基準は、「医療法の一部を改正する法律の一部の施行について」（平5.2.15健政発第98号（令3.9.9一部改正））を参照  ◇臨床研究中核病院における専任の医療に係る安全管理を行う者の業務及び基準は、「医療法の一部改正（臨床研究中核病院関係）に施行等について」(平27.3.31医政発0331第69号（令3.9.9一部改正）を参照 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目  番号 | 項　　　目 | 根拠法令等 | 摘　　　　　要 | 備　　　　　　考 |
| 8.    9. | 患者からの相談に適切に応じる体制の確保  医療事故（予期しない死亡・死産）が発生した場合の対応（医療事故調査・支援センターへの報告等） |  | （臨床研修病院及び歯科医師臨床研修施設の場合）  7.安全管理部門を設置すること。  （※特定機能病院、臨床研究中核病院、臨床研修病院及び歯科医師臨床研修施設の該当項目。（臨床研修病院及び歯科医師臨床研修施設の場合は「安全管理部門」とする。））  （特定機能病院の場合）  8.患者からの安全管理に係る相談に適切に応じる体制を確保すること。  （臨床研究中核病院の場合）  8.当該病院が実施する特定臨床研究に関し、研究の対象者又はその家族からの相談に適切に応じる体制を確保すること。  （臨床研修病院及び歯科医師臨床研修施設の場合）  8.患者からの相談に適切に応じる体制を確保すること。  （※特定機能病院、臨床研究中核病  院、臨床研修病院及び歯科医師臨床  研修施設の該当項目）  9.当該病院等の管理者は、医療事故（当該病院等に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産であって、当該管理者が当該死亡又は死産を予期しなかったもの）が発生した場合には、遅滞なく、医療事故調査・支援センターに報告しなければならない。 | ◇臨床研修病院及び歯科医師臨床研修施設における医療に係る安全管理を行う者の業務及び基準は、「医師法第16条の２第１項に規定する臨床研修に関する省令の施行について」（平15.6.12医政発0612004号(令5.3.31一部改正)）、「歯科医師法第16条の２第１項に規定する臨床研修に関する省令の施行について」（令3.3.31医政発0331第75号）を参照  ◇特定機能病院における患者からの安全管理に係る相談に応じる体制の基準は、「医療法の一部を改正する法律の一部の施行について」（平5.2.15健政発第98号（令3.9.9一部改正））を参照  ◇臨床研究中核病院における研究の対象者又はその家族からの相談に応じる体制の基準は、「医療法の一部改正（臨床研究中核病院関係）の施行等について」(平27.3.31医政発0331第69号（令3.9.9一部改正）)を参照  ◇臨床研修病院及び歯科医師臨床研修施設における患者からの相談に応じる体制の基準は、「医師法第16条の２第１項に規定する臨床研修に関する省令に施行について」（平15.6.12医政発0612004号）、「歯科医師法第16条の２第１項に規定する臨床研修に関する省令の施行について」（令3.3.31医政発0331第75号）を参照  ・管理者が判断するに当たっては、当該医療事故に関わった医療従事者等から十分事情を聴取した上で、組織として判断する。  ・以下の事項を報告する。  (1)日時/場所/診療科  (2)医療事故の状況  　・疾患名/臨床経過等  　・報告時点で把握している範囲  　・調査により変わることがあることが前提であり、その時点で不明な事項については不明と記載する。  (3)連絡先  (4)医療機関名/所在地/管理者の氏名  (5)患者情報（性別/年齢等） |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目  番号 | 項　　　目 | 根拠法令等 | 摘　　　　　要 | 備　　　　　　考 |
|  |  |  | 病院等の管理者は、医療事故調査制度の報告をするに当たっては、あらかじめ、医療事故に係る死亡した者の遺族に対し、説明しなければならない。  病院等の管理者は、医療事故が発生した場合には、速やかにその原因を明らかにするための調査（医療事故調査）を行わなければならない。 | (6)調査計画と今後の予定  (7)その他管理者が必要と認めた情報  ・遺族へは、以下の事項を説明する。  (1)医療事故の日時、場所、状況  ・日時/場所/診療科  ・医療事故の状況  ・疾患名/臨床経過等  ・報告時点で把握している範囲  ・調査により変わることがあることが前提であり、その時点で不明な事項については不明と説明する。  (2)制度の概要  (3)院内事故調査の実施計画  (4)解剖又は死亡時画像診断（Ａｉ）が必要な場合の解剖又は死亡時画像診断（Ａｉ）の具体的実施内容などの同意取得のための事項  (5)血液等の検体保存が必要な場合の説明  ・検査項目については、以下の中から必要な範囲内で選択し、それらの事項に関し、情報の収集、整理を行うものとする。  　※調査の過程において可能な限り匿名性の確保に配慮すること。  ・診療録その他の診療に関する記録の確認  　　例）カルテ、画像、検査結果等  ・当該医療従事者のヒアリング  　※ヒアリング結果は内部資料として取り扱い、開示しないこと。（法的強制力がある場合を除く。）とし、その旨をヒアリング対象者に伝える。  ・その他の関係者からのヒアリング  　※遺族からのヒアリングが必要な場合があることも考慮する。  ・医薬品、医療機器、設備等の確認  ・解剖又は死亡時画像診断（Ａｉ）については解剖又は死亡時画像診断（Ａｉ）の実施前にどの程度死亡の原因を医学的に判断できているか、遺族の同意の有無、解剖又は死亡時画像診断（Ａｉ）の実施により得られると見込まれる情報の重要性などを考慮して実施の有無を判断する。  ・血液、尿等の検体の分析・保存の必要性を考慮 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目  番号 | 項　　　目 | 根拠法令等 | 摘　　　　　要 | 備　　　　　　考 |
| 10. | 事故等事案の登録分析機関への提出 |  | 病院等の管理者は、医療事故調査を終了したときは、遅滞なく、その結果を医療事故調査・支援センターに報告しなければならない。  病院等の管理者は、医療事故調査の結果の報告をするに当たっては、あらかじめ、遺族に対し、説明しなければならない。ただし、遺族がないとき、又は遺族の所在が不明であるときは、この限りでない。  病院等の管理者は、医療事故調査制度の報告を適切に行うために、当該病院等における死亡及び死産の確実な把握のための体制を確保するものとする。  10.特定機能病院及び事故等報告病院の管理者は、事故等事案が発生した場合には、当該事故等事案に係る事故等報告書を当該事故等事案が発生した日から原則として二週間以内に、登録分析機関に提出しなければならない。  （※特定機能病院及び事故等報告病院の該当項目） | ・センターへは以下の事項を報告する。  (1)日時/場所/診療科  (2)医療機関名/所在地/連絡先  (3)医療機関の管理者の氏名  (4)患者情報（性別/年齢等）  (5)医療事故調査の項目、手法及び結果  　・調査の概要（調査項目、調査の手法）  　・臨床経過（客観的事実の経過）  　・原因を明らかにするための調査の結果  　　※必ずしも原因が明らかになるとは限らないことに留意すること。  　調査において再発防止策の検討を行った場合、管理者が講ずる再発防止策については記載する。  　当該医療従事者や遺族が報告書の内容について意見がある場合等は、その旨を記載すること。  ・「センターへの報告事項」の内容を説明することとする。  ・当該病院等における死亡及び死産の確実な把握のための体制とは、当該病院等における死亡及び死産事例が発生した事が病院等の管理者に速やかに報告される体制をいうこと。  (1) 対象医療機関  　　特定機能病院及び事故等報告病院 (国立高度専門医療センター及び国立ハンセン病療養所、独立行政法人国立病院機構の開設する病院、学校教育法に基づく大学の附属施設である病院(病院分院は除く))  (2) 登録分析機関  　　公益財団法人日本医療機能評価機構  　 (平16.10.1厚生労働省告示372号参照)  (3) 医療機関における事故等の範囲  ①誤った医療又は管理を行ったことが明らかであり、その行った医療又は管理に起因して、患者が死亡し、若しくは患者に心身の障害が残った事例又は予期しなかった、若しくは予期していたものを上回る処置その他の治療を要した事案。 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目  番号 | 項　　　目 | 根拠法令等 | 摘　　　　　要 | 備　　　　　　考 |
| 2-11  1. | 院内感染対策のための体制確保  院内感染対策のための指針の策定 | 法6の12  法15.1  法17  則1の11.2.1  則9の20の2 | 院内感染対策のための体制が確保されているか。  1.院内感染対策のための指針の策定 | ②誤った医療又は管理を行ったことは明らかではないが、行った医療又は管理に起因して、患者が死亡し、若しくは患者に心身の障害が残った事例又は予期しなかった、若しくは予期していたものを上回る処置その他の治療を要した事案（行った医療又は管理に起因すると疑われるものを含み、当該事案の発生を予期しなかったものに限る。）  ③前二号に掲げるもののほか、医療機関内における事故の発生の予防及び再発の防止に資する事案。  (4) 報告を求める項目  ①当該事案が発生した日時、場所及び診療科名  ②性別、年齢、病名その他の当該事案に係る患者に関する情報  ③職種その他の当該事案に係る医療関係者に関する情報  ④当該事案の内容に関する情報  ⑤前各号に掲げるもののほか、当該事案に関し必要な情報  （医療の安全管理のための体制を確保するための措置と一体的に実施しても差し支えない。）  　院内感染対策のための指針は、次に掲げる事項を文書化したものであり、また、この指針は、医療法施行規則第１条の11第２項第１号ロに規定する院内感染対策委員会の議を経て策定及び変更するものであることとし、当該指針は従業者へ周知徹底すること。  ア　院内感染対策に関する基本的考え方  イ　院内感染対策のための委員会（委員会を設ける場合を対象とする。）その他の当該病院等の組織に関する基本的事項  ウ　院内感染対策のための従業者に対する研修に関する基本方針  エ　感染症の発生状況の報告に関する基本方針  オ　院内感染発生時の対応に関する基本方針 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目  番号 | 項　　　目 | 根拠法令等 | 摘　　　　　要 | 備　　　　　　考 |
| 2.  3. | 院内感染対策のための委員会の開催  従業者に対する院内感染対策のための研修の実施 |  | 2.院内感染対策のための委員会の開催  3.従業者に対する院内感染対策の ための研修の実施 | カ　患者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針  キ　その他の当該病院等における院内感染対策の推進のために必要な基本方針  ◇院内感染対策のための指針の策定については、｢院内感染対策のための指針案及びマニュアル作成のための手引きの送付について｣（平19.5.8医政局指導課事務連絡）を参照  　院内感染対策委員会とは、当該病院等における院内感染対策の推進のために設けるものであり、次に掲げる基準を満たす必要があること。  ア　管理及び運営に関する規程が定められていること。  イ　重要な検討内容について、院内感染発生時及び発生が疑われる際の患者への対応状況を含め管理者へ報告すること。  ウ　院内感染が発生した場合は、速やかに発生の原因を分析し、改善策の立案及び実施並びに従業者への周知を図ること。  エ　院内感染対策委員会で立案された改善策の実施状況を必要に応じて調査し、見直しを行うこと。  オ　月１回程度開催するとともに、重大な問題が発生した場合は適宜開催すること。  カ　委員会の委員は職種横断的に構成されること。  ①従業者に対する院内感染対策のための研修は、院内感染対策のための基本的考え方及び具体的方策について、当該研修を実施する病院等の従業者に周知徹底を行うことで、個々の従業者の院内感染に対する意識を高め、業務を遂行する上での技能やチームの一員としての意識の向上等を図るものであること。  ②当該病院等の実情に即した内容で、職種横断的な参加の下に行われるものであること。  ③本研修は、病院等全体に共通する院内感染に関する内容について、年２回程度定期的に開催するほか、必要に応じて開催すること。また、研修の実施内容（開催又は受講日時、出席者、研修項目）について、記録すること。 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目  番号 | 項　　　目 | 根拠法令等 | 摘　　　　　要 | 備　　　　　　考 |
| 4.    5.  2-12  1. | 感染症の発生状況の報告その他の院内感染対策の推進を目的とした改善のための方策  専任の院内感染対策を行う者の配置状況  診療用放射線に係る安全管理体制の確保  診療用放射線に係る安全管理のための責任者の配置 | 則1の11.2.3の2 | 4.当該病院等における感染症の発生状況の報告その他の院内感染対策の推進を目的とした改善のための方策の実施  5.専任の院内感染対策を行う者を配置すること。  （※特定機能病院の該当項目）  診療用放射線に係る安全管理体制が確保されているか。  1. 診療用放射線に係る安全管理のための責任者の配置 | ①院内感染の発生状況を把握するため、当該病院等における感染症の発生動向の情報を共有することで、院内感染の発生の予防及びまん延の防止を図るものであること。  ②重大な院内感染等が発生し、院内のみでの対応が困難な事態が発生した場合、又は発生したことが疑われる場合には、地域の専門家等に相談が行われる体制を確保することが望ましいものであること。  ③院内感染対策のための指針に即した院内感染対策マニュアルを整備する等、その他の院内感染対策の推進のために必要な改善策を図るとともに、それらを定期的に見直すことが望ましいものであること。  ◇アウトブレイクを疑う基準並びに保健所への報告の目安については、「医療機関における院内感染対策について」  （平26.12.19医政地発1219第１号）を参照  　専任の院内感染対策を行う者は、当該病院における院内感染対策を行う部門の業務に関する企画立案及び評価、病院内における職員の院内感染対策に関する意識の向上や指導等の業務を行うものであり、次に該当するものである必要があること。  ①医師、歯科医師、薬剤師又は看護師のうちのいずれかの資格を有していること。  ②院内感染対策に関する必要な知識を有していること。  ◇「専任の院内感染対策を行う者」は、就業規則における通常の勤務時間の少なくとも半分以上の時間を院内感染対策業務に従事していること。（H15.11.5事務連絡）  　病院等の管理者は、医療法施行規則第１条の11第２項第３号の２柱書きに規定する責任者（以下「医療放射線安全管理責任者」という。）を配置すること。 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目  番号 | 項　　　目 | 根拠法令等 | 摘　　　　　要 | 備　　　　　　考 |
| 2.  3. | 診療用放射線の安全利用のための指針の策定  放射線診療に従事する者に対する診療用放射線の安全利用のための研修の実施 |  | 2. 診療用放射線の安全利用のための指針の策定  3. 放射線診療に従事する者に対する診療用放射線の安全利用のための研修の実施 | 医療放射線安全責任者は、診療用放射線の安全管理に関する十分な知識を有する常勤職員であって、原則として医師及び歯科医師のいずれかの資格を有していること。  　ただし、病院等における常勤の医師又は歯科医師が放射線診療における正当化を、常勤の診療放射線技師が放射線診療における最適化を担保し、当該医師又は歯科医師が当該診療放射線技師に対して適切な指示を行う体制を確保している場合に限り、当該病院等について診療放射線技師を責任者としても差し支えないこと。  ◇診療放射線の安全医療のための指針の策定については、｢診療用放射線の安全利用のための指針策定に関するガイドラインについて｣（令元.10.3医政地発1003第5号）を参照  　医療放射線安全管理責任者は、医療法施行規則第１条の11第２項第３号の２イの規定に基づき、次い掲げる事項を文書化した指針を策定すること。  (1) 診療用放射線の安全利用に関する基本的考え方  (2) 放射線診療に従事する者に対する診療放射線の安全利用のための研修に関する基本的方針  (3) 診療用放射線の安全利用を目的とした改善のための方策に関する基本方針  (4) 放射線の過剰被ばくその他放射線診療に関する事例発生時の対応に関する基本方針  (5) 医療従事者と患者間の情報共有に関する基本方針（患者等に対する当該方針の閲覧に関する事項を含む）  医療放射線安全管理責任者は、医療法施行規則第１条の11第２項第３号の２ロの規定に基づき、医師、歯科医師、診療放射線技師等の放射線診療の正当化又は患者の医療被ばくの防護の最適化に付随する業務に従事する者に対し、次に掲げる事項を含む研修を行うこと。  　また、当該研修の頻度については１年度当たり１回以上とし、研修の実施内容（開 |
| 項目  番号 | 項　　　目 | 根拠法令等 | 摘　　　　　要 | 備　　　　　　考 |
| 4. | 放射線診療を受ける者の当該放射線による被ばく線量の管理及び記録その他の診療放射線の安全利用を目的とした改善のための方策の実施 |  | 4. 放射線診療を受ける者の当該放射線による被ばく線量の管理及び記録その他の診療放射線の安全利用を目的とした改善のための方策の実施 | 催日時又は受講日時、出席者、研修事項等）を記録すること。  　また、当該研修については当該病院等が実施する他の医療安全に係る研修又は放射線の取扱いに係る研修と併せて実施しても差し支えないこと。なお、病院等が主催する研修の他、当該病院等以外の場所における研修、関係学会等が主催する研修を受講させることも含まれること。  (1) 患者の医療被ばくの基本的考え方に関する事項  (2) 放射線診療の正当化に関する事項  (3) 患者の医療被ばくの防護の最適化に関する事項  (4) 放射線の過剰被ばくその他の放射線診療に関する事例発生時の対応等に関する事項  (5) 患者への情報提供に関する事項  　医療法施行規則第１条の11第２項第３号の２ハに規定する放射線診療を受ける者の当該放射線被ばく線量の管理及び記録その他の診療用放射線の安全利用を目的とした改善のための方策として、医療放射線安全管理責任者は次に掲げる事項を行うこと。  (1) 線量管理について  ア 次に掲げる放射線診療に用いる医療機器等（以下「管理・記録対象医療機器等」という。）については放射線診療を受ける者の医療被ばく線量が他の放射線診療と比較して多いことに鑑み、管理・記録対象医療機器等を用いた診療に当たっては、被ばく線量を適正に管理すること  ・移動型デジタル式循環器用Ｘ線透視診断装置  ・移動型アナログ式循環器用Ｘ線透視診断装置  ・据置型デジタル式循環器用Ｘ線透視診断装置  ・据置型アナログ式循環器用Ｘ線透視診断装置  ・Ｘ線ＣＴ組合せ型循環器Ｘ線診断装置  ・全身用Ｘ線ＣＴ診断装置  ・Ｘ線ＣＴ組合せ型ポジトロンＣＴ装置  ・Ｘ線ＣＴ組合せ型ＳＰＥＣＴ装置  ・陽電子断層撮影診療用放射性同位元素 |
| 項目  番号 | 項　　　目 | 根拠法令等 | 摘　　　　　要 | 備　　　　　　考 |
|  |  |  |  | ・診療用放射性同位元素  イ 放射線診療を受ける者の医療被ばく管理とは、関係学会等の策定したガイドライン等を参考に、被ばく線量の評価及び被ばく線量の最適化を行うものであること。  ウ 放射線診療を受ける者の医療被ばくの線量管理の方法は、関係学会等の策定したガイドライン等の変更時、管理・記録対象医療機器等の新規導入時、買換え時、放射線診療の検査手順の変更時等に合わせて必要に応じて見直すこと。  ※線量管理の実施に係る記録については、日付、方法、結果、実施者等を記録したものを確認すること。  （ガイドライン）  （２）線量記録について  ア 管理・記録対象医療機器等を用いた診療に当たっては、当該診療を受ける者の医療被ばくによる線量を記録すること。  ※線量記録の実施に係る記録については、出力形式や出力線量等の記録を確認すること。  （ガイドライン）  イ 医療被ばくの線量記録は、関係学会等の策定したガイドライン等を参考に、診療を受ける者の被ばく線量を適正に検証できる様式を用いて行うこと。なお、医師法（昭和23年法律第201号）第24条に規定する診療録、診療放射線技師法（昭和26年法律第226号）第28条に規定する照射録又は新規則第20条第10号に規定するエックス線写真若しくは第30条の23第2項に規定する診療用放射線同位元素若しくは陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の使用の帳簿等において、当該放射線診療を受けた者が特定できる形で被ばく線量を記録している場合は、それらを線量記録とすることができること。 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目  番号 | 項　　　目 | 根拠法令等 | 摘　　　　　要 | 備　　　　　　考 |
| 2-13  1.  2. | 医薬品に係る安全管理のための体制確保  医薬品の安全使用のための責任者（医薬品安全管理責任者）の配置状況  従業者に対する医薬品の安全使用のための研修の実施 | 法6の12  法15.1  法17  則1の11.2.2 | 医薬品に係る安全管理のための体制の確保に係る措置  1.医薬品の使用に係る安全な管理のための責任者（医薬品安全管理責任者）を配置していること。  2.従業者に対する医薬品の安全使用のための研修の実施 | （３）その他の放射線診療機器等における線量管理及び線量記録について  管理・記録対象医療機器等以外の放射線診療機器等であって、人体に照射又は投与するものについても、必要に応じて当該放射線診療機器等による診療を受ける者の医療被ばくの線量管理及び線量記録を行うことが望ましいこと。  （４）診療用放射線に関する情報等の収集と報告  医療放射線安全管理責任者は、行政機関、学術誌等から診療用放射線に関する情報を広く収集するとともに、得られた情報のうち必要なものは、放射線診療に従事する者に周知徹底を図り、必要に応じて病院等の管理者への報告等を行うこと。  ※ 診療用放射線に係る安全管理体制に関するガイドライン（抜粋）（公益社団法人日本医学放射線学会）  第４章 被ばく線量の管理及び記録その他の診療放射線の安全利用を目的とした改善のための方策  　 １　線量管理及び線量記録の対象  　 　（略）  　 ２　線量管理  　 （３）線量管理の実施方法  　被ばく線量の評価は年１回以上行い、診断参考レベルを使用して検査プロトコールの見直し等に反映させること。  ・医薬品安全管理責任者を配置すること。ただし、病院においては管理者との兼務は不可とすること。  ・医薬品安全管理責任者は、医薬品に関する十分な知識を有する常勤職員であり、医師、歯科医師、薬剤師、助産師（助産所の場合に限る）、看護師又は歯科衛生士（主として歯科医業を行う診療所に限る。）のいずれかの資格を有していること。  　従業者に対する医薬品の安全使用のための研修の内容については、具体的には次に掲げる事項が考えられること。また、研修の実施については必要に応じて |
| 項目  番号 | 項　　　目 | 根拠法令等 | 摘　　　　　要 | 備　　　　　　考 |
| 3. | 医薬品の安全使用のための業務に関する手順書の作成及び手順書に基づく業務の実施 |  | 3.医薬品の安全使用のための業務に関する手順書の作成及び当該手順書に基づく業務の実施（従業者による当該業務の実施の徹底のための措置を含む。） | 行うこととし、他の医療安全に係る研修と併せて実施しても差し支えないこととすること。  ①医薬品の有効性・安全性に関する情報、管理・使用方法に関する事項  ②医薬品の安全使用のための業務に関する手順書に関する事項  ③医薬品による副作用等が発生した場合の対応（施設内での報告、行政機関への報告等）に関する事項  ④医療安全、医薬品に関する事故防止対策、特に安全管理が必要な医薬品（要注意薬）に関する事項  ・医薬品の安全使用のための業務に関する手順書（以下｢医薬品業務手順書｣という。)については、医薬品の取扱いに係る業務の手順を文書化したものであること。  ・病院及び患者を入院させるための施設を有する診療所における医薬品業務手順書の作成又は変更は、安全管理委員会において協議した上で行うこと。  ・医薬品業務手順書には、病院等の規模や特徴に応じて、次に掲げる事項を含むものであること。  ①病院等で用いる医薬品の採用・購入に関する事項（未承認新規医薬品等を採用・購入するに当たっては、当該未承認新規医薬品等の使用の妥当性について、関係学会のガイドライン等の科学的知見を確認するとともに、関係学会のガイドライン等に記載がなく、科学的根拠が確立していない未承認新規医薬品等の使用に当たっては、その有効性・安全性の検証を十分に行うことを含む。）  ②医薬品の管理に関する事項  （例＝医薬品の保管場所、医薬品医療機器等法（昭和３５年法律第１４５号）などの法令で適切な管理が求められている医薬品（麻薬・向精神薬、覚せい剤原料、毒薬・劇薬、特定生物由来製品等）及び特に安全管理が必要な医薬品（要注意薬）の管理方法）  ③患者に対する医薬品の投薬指示から調剤に関する事項  （例＝患者情報（薬剤の服用歴、入院時に持参してきた薬剤等）の収集、処方せ |
| 項目  番号 | 項　　　目 | 根拠法令等 | 摘　　　　　要 | 備　　　　　　考 |
| 4. | 医薬品安全管理責任者による前記3.の業務の定期的な確認の実 |  | 4.医薬品安全管理責任者により、前記3.の業務の定期的な確認が実施されていること。 | んの記載方法、調剤方法、処方せんや調剤薬の鑑査方法）  （参考）  　※特に、入院患者に係る要注意薬（重複投与、相互作用、禁忌医薬品、病名禁忌、アレルギー歴、副作用歴等）について、疑義がある場合の薬剤師から処方医への問い合わせ、疑義解消後の調剤・投与の実施の徹底、照会や確認が円滑に行われるための職種間の連携体制の構築等に関する事項が盛り込まれているかに留意し、確認を行う。  ④患者に対する与薬や服薬指導に関する事項  ⑤医薬品の安全使用に係る情報の取扱い（収集、提供等）に関する事項  ⑥他施設（病院等、薬局等）との連携に関する事項  ・医薬品業務手順書は、作成後も必要に応じて見直しを行う必要があること。  ・当該手順書に基づく業務の実施については、医薬品安全管理責任者に、従業者の業務が医薬品業務手順書に基づき行われているか定期的に確認させ、確認内容を記録させること。なお、従業者による当該業務の実施の徹底のための措置とは、例えば、処方から投薬までの一連の業務手順について、職員間で相互に確認を行うことが考えられること。  ◇病院等における医薬品業務手順書の策 定については、「医薬品の安全使用のための業務手順書作成マニュアルの改訂について」（平成30年12月28日付け厚生労働省医政局総務課医療安全推進室・医薬・生活衛生局総務課事務連絡）を参照  ◇販売名の類似性に注意を要する医薬品の安全な使用、及び特に安全管理が必要とされた医薬品（要注意薬）の適切な管理などの医療事故防止対策については、「医薬品の販売名の類似性等による医療事故防止対策の強化・徹底について（注意喚起）」（平成20.12.4医政発第1204001号・薬食発第1204001号）を参照  ※総務省からの医療安全対策に関する勧告事項（平成25年8月30日公表） |
| 項目  番号 | 項　　　目 | 根拠法令等 | 摘　　　　　要 | 備　　　　　　考 |
| 5.  2-14 | 施  医薬品の安全使用のために必要となる未承認等の医薬品の使用の情報その他の情報の収集その他の医薬品の安全使用を目的とした改善のための方策  医療機器に係る安全管理のための体制確保 | 法6の12  法15.1  法17  則1の11.2.3 | 5．医薬品の安全使用のために必要となる次に掲げる医薬品の使用（以下、「未承認等の医薬品の使用」という。）の情報その他の情報の収集その他の医薬品の安全使用を目的とした改善のための方策の実施  (1)医薬品医療機器等法第14条第１項に規定する医薬品であって、同項又は同法第19条の２第１項の承認を受けていないものの使用  (2)医薬品医療機器等法第14条第１項又は第19条の２第１項の承認（同法第19条の２第５項において準用する場合を含む。）を受けている医薬品の使用（当該承認に係る用法、用量、効能又は効果（以下「用法等」という。）と異なる用法等で用いる場合に限り、(3)に該当する場合を除く。）  (3)禁忌に該当する医薬品の使用  医療機器に係る安全管理のための体制の確保に係る措置 | ・医薬品安全管理責任者に対して、当該医療機関における未承認等の医薬品の使用のための処方状況や採用されている医薬品全般の医薬品の添付文書の情報のほか、医薬品製造販売業者、行政機関、学術誌等からの情報を広く収集し、管理させるとともに、得られた情報のうち必要なものは当該情報に係る医薬品を取り扱う従業者に迅速かつ確実に周知徹底を図らせること。  ・情報の収集等に当たっては、医薬品医療機器等法において、①製造販売業者等が行う医薬品の適正な使用のために必要な情報の収集に対して病院等が協力するよう努める必要があること等（医薬品医療機器等法第68条の２第２項及び第３項）、②病院若しくは診療所の開設者又は医師、歯科医師、薬剤師その他の医薬関係者は、医薬品について、当該品目の副作用等の発生を知った場合において、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対して副作用等を報告することが義務付けられていること（医薬品医療機器等法第68条の10第２項）に留意する必要があること。  ・医薬品の安全使用のために必要となる　情報の収集その他の医薬品の安全使用　を目的とした改善のための方策につい　ては、「医薬品の販売名の類似性等による医療事故防止対策の強化・徹底について（注意喚起）」（平成20.12.4医政発第1204001号・薬食発第1204001号）を参照  ・医薬品の適正な使用を確保するための情報の収集に際しては、「「ＰＭＤＡメディナビ」の利用の促進について（お願い）」（平成23.7.29薬食安発0729第1号）を踏まえ、ＰＭＤＡメディナビを積極的に活用されたいこと。  （当該医療機器には病院等において医学管理を行っている患者の自宅その他病院等以外の場所で使用されている医療機器も含まれる。） |
| 項目  番号 | 項　　　目 | 根拠法令等 | 摘　　　　　要 | 備　　　　　　考 |
| 1.  2.  3. | 医療機器の安全使用のための責任者（医療機器安全管理責任者）の配置状況  従業者に対する医療機器の安全使用のための研修の実施  医療機器の保守点検に関する計画の策定及び保守点検の実施 | 法6の12  法15.1  法17  則1の11.2.3 | 1.医療機器の安全使用のための責任者の配置  2.従業者に対する医療機器の安全使用のための研修の実施  3.医療機器の保守点検に関する計画の策定及び保守点検の適切な実施（従業者による当該保守点検の適切な実施の徹底のための措置を含む。） | ・医療機器安全管理責任者を配置すること。ただし、病院においては管理者との兼務は不可とすること。  ・医療機器安全管理責任者は、医療機器に関する十分な知識を有する常勤職員であり、医師、歯科医師、薬剤師、助産師（助産所の場合に限る）、看護師、歯科衛生士（主として歯科医業を行う診療所に限る）、診療放射線技師、臨床検査技師又は臨床工学技士のいずれかの資格を有していること。  ・医療機器安全管理責任者は、以下に掲げる従業者に対する医療機器の安全使用のための研修を行うこと。  ①新しい医療機器の導入時の研修  病院等において使用した経験のない新しい医療機器を導入する際には、当該医療機器を使用する予定の者に対する研修を行い、その実施内容について記録すること。  ②特定機能病院における定期研修  特定機能病院においては、特に安全使用に際しての技術の習熟が必要と考えられる医療機器に関しての研修を定期的に行い、その実施内容について記録すること。  　研修の内容については、次に掲げる事項とすること。なお、他の医療安全に係る研修と併せて実施しても差し支えないこととすること。また、上記①、②以外の研修については必要に応じて開催すること。  ア 医療機器の有効性・安全性に関する事項  イ 医療機器の使用方法に関する事項  ウ 医療機器の保守点検に関する事項  エ 医療機器の不具合等が発生した場合の対応（施設内での報告、行政機 関への報告等）に関する事項  オ 医療機器の使用に関して特に法令上遵守すべき事項  ・医療機器安全管理責任者は、医療機器の特性等にかんがみ、保守点検が必要と考えられる医療機器については保守点検計画の策定等を行うこと。 |
| 項目  番号 | 項　　　目 | 根拠法令等 | 摘　　　　　要 | 備　　　　　　考 |
| 4. | 医療機器の安全使用のために必要となる未承認等の医療機器の使用の情報その他の情報の収集その他の医療機器の安全使用を目的とした改善のための方策 |  | 4.医療機器の安全使用のために必要となる次に掲げる使用の情報その他の情報の収集その他の医療機器の安全使用を目的とした改善のための方策の実施  (1)医薬品医療機器等法第２条第４項に規定する医療機器であって、同法第23条の２の５第１項若しくは第23条の２の17第１項の承認若しくは同法第23条の２の23第１項の認証を受けていないもの又は同法第23条の２の12第１項の規定による届出が行われていないものの使用  (2)医薬品医療機器等法第23条の２の５第１項若しくは第23条の２の17第１項の承認（同法第23条の２の５第11項（同法第23条の２の17第５項において準用する場合を含む。）の変更の承認を含む。）若しくは同法第23条の２の23第１項の認証（同条第６項の変更の認証を含む。）を受けている医療機器 | ①保守点検計画の策定  ア 保守点検に関する計画の策定に当たっては、医薬品医療機器等法の規定に基づき添付文書に記載されている保守点検に関する事項を参照すること。また、必要に応じて当該医療機器の製造販売業者に対して情報提供を求めること。  　イ 保守点検計画には、機種別に保守点検の時期等を記載すること。  ②保守点検の適切な実施（従業者による当該保守点検の適切な実施の徹底のための措置を含む。）  ア 保守点検の実施状況、使用状況、修理状況、購入年等を把握し、記録すること。  　イ 保守点検の実施状況等を評価し、医療安全の観点から、必要に応じて安全面に十分配慮した医療機器の採用に関する助言を行うとともに、保守点検計画の見直しを行うこと。  ウ 医療機器の保守点検を外部に委託する場合も、法第１５条の２に規定する基準を遵守すること。なお、外部に委託する際も保守点検の実施状況等の記録を保存すること。  ・未承認等の医療機器の使用（未承認・未認証・未届の医療機器の使用、適用外使用、禁忌・禁止での使用）の情報その他の情報の収集その他の医療機器の安全使用を目的とした改善のための方策の実施については、次の要件を満たすものとすること。  ①添付文書等の管理  医療機器安全管理責任者は、医療機器の添付文書、取扱説明書等の医療機器の安全使用・保守点検等に関する情報を整理し、その管理を行うこと。  　②医療機器に係る安全情報等の収集  医療機器安全管理責任者は、医療機器の不具合情報や安全性情報等の安全使用のために必要な情報を製造販売業者等から一元的に収集するとともに、得られた情報を当該医療機器に携わる者に対して適切に提供すること。  ③病院等の管理者への報告  　医療機器安全管理責任者は、管理している医療機器の不具合や健康被害等に関する内外の情報収集に努めるとも |
| 項目  番号 | 項　　　目 | 根拠法令等 | 摘　　　　　要 | 備　　　　　　考 |
|  |  |  | 又は同法第23条の２の12第１項の規定による届出（同条第2項の規定による変更の届出を含む。）が行われている医療機器の使用（当該承認、認証又は届出に係る使用方法、効果又は効能（以下「使用方法等」という。）と異なる使用方法等で用いる場合に限り、(3)に該当する場合を除く。）  (3)禁忌又は禁止に該当する医療機器の使用 | に、当該病院等の管理者への報告等を行うこと。  ・情報の収集等に当たっては、医薬品医療機器等法において、① 製造販売業者等が行う医療機器の適正な使用のために必要な情報の収集に対して病院等が協力するよう努める必要があること等（医薬品医療機器等法第68条の２第２項及び第３項）、② 病院若しくは診療所の開設者又は医師、歯科医師、薬剤師その他の医薬関係者は、医療機器について、当該品目の副作用等の発生を知った場合において、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対して副作用等を報告することが義務付けられていること(医薬品医療機器等法第68条の10第２項）に留意する必要があることに加え、当該医療機関で事前に使用したことのない未承認・未認証の高度管理医療機器を採用・購入するに当たっては、当該医療機器の使用の妥当性について、関係学会のガイドライン等の科学的知見を確認するとともに、関係学会のガイドライン等に記載がなく、科学的根拠が確立していない未承認・未認証の高度管理医療機器の使用に当たっては、その有効性・安全性の検証を十分に行うこと。  ◇管理者の医療機器に係る安全管理のための体制確保のための措置については、｢医療機器に係る安全管理のための体制確保に係る運用上の留意点について」（令3.7.8医政総発第0708第1号・医政地発第0708第1号・医政経発0708第2号）を参照  ◇医療機器の安全確保等のため、医療機器事業者が医療現場に立ち入る際の留意事項については、｢医療機関等における医療機器の立会いに関する基準について｣　(平成18.11.10医政経発第1110001号)を参照  ◇医療機器の安全使用のために必要となる未承認等の医療機器の使用の情報その他の情報の収集その他の医療機器の安全使用を目的とした改善のための方 |
| 項目  番号 | 項　　　目 | 根拠法令等 | 摘　　　　　要 | 備　　　　　　考 |
| 2-15  1.  2. | ドクターヘリの運航に係る安全の確保  ドクターヘリの運航に係る要領の策定  運航要領に定められた要項の遵守 |  | ※ドクターヘリ基地病院であり、かつ「離着陸の許可を受けていない場所に離着陸を行う運航であって、消防機関等の依頼又は通報に基づかない運航（以下「当該運航」という。）」を行う病院の該当項目。  1.ドクターヘリの当該運航に係る要領（以下「運航要領」という。）を策定すること。  （※運航要領の策定主体は、自治体等の関係諸機関で構成される「運航調整委員会」であるが、その構成員としてドクターヘリ基地病院が含まれる。）  2.ドクターヘリの当該運航にあたり、運航要領に定められた事項が遵守されていること。  　特に、当該運航を行った場合、運航調整委員会にその旨を報告し、安全性等について検証を受けなければならないことに留意する。 | 策については、「医薬品の販売名の類似性等による医療事故防止対策の強化・徹底について（注意喚起）」（平成20.12.4医政発第1204001号・薬食発第1204001号）を参照  ◇医療機関の適正な使用を確保するための情報の収集に際しては、「「ＰＭＤＡメディナビ」の利用の促進について（お願い）」（平成23.7.29薬食安発0729第1号）を踏まえ、ＰＭＤＡメディナビを積極的に活用されたいこと。  ・運航要領に定める関係者間の連携や安全確保のために必要な事項として、次に掲げる内容が含まれること。  ①自ら入手した情報又は消防機関等以外の依頼若しくは通報により出動する場合におけるルールに関する事項  ②依頼又は通報の主体との連携に関する事項  ③離着陸場所が満たすべき要件に関する事項  ④離着陸場所において実施する安全確保のための取組に関する事項  ⑤個々の状況を考慮した安全確保のために必要な事項  ⑥乗務員等及び想定される消防機関以外の依頼又は通報の主体に対する安全確保のための教育に関する事項  ⑦安全確認とその判断に関する事項  ⑧その他着陸における安全確保のために必要な事項  ◇｢航空法施行規則第176条の改正に伴うドクターヘリの運航について（通知）｣  　(平成25.11.29医政指発1129第1号)を参照 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目  番号 | 項　　　目 | 根拠法令等 | 摘　　　　　要 | 備　　　　　　考 |
| 2-16  2-17  1.  2.  3. | 高難度新規医療技術、未承認新規医薬品等を用いた医療を提供するに当たっての必要な措置  特定機能病院における安全管理等の体制  医療を受ける者に対する説明に関する責任者の配置状況  診療録等の管理に関する責任者の選任状況  高難度新規医療技術を提供するに当たっての措置状況 | 法6の12  法15.1  法17  則1の11.2.4 | 高難度新規医療技術（当該病院で実施したことのない医療技術（軽微な術式の変更等を除く。）であってその実施により患者の死亡その他の重大な影響が想定されるものをいう。）又は未承認新規医薬品等（当該病院で使用したことのない医薬品医療機器等法第14条第１項に規定する医薬品又は同法第２条第５項に規定する高度管理医療機器であって、同法第14条第１項、第19条の２第１項、第23条の２の５第１項若しくは第23条の２の17第１項の認証を受けていないものをいう。）を用いた医療を提供するに当たっては、第９条の20の２第１項第７号又は第９条の20の２第１項第７号又は第８号の規定に準じ、必要な措置を講ずるよう努めること  （※特定機能病院以外の該当項目）  （※特定機能病院の該当項目）  （※特定機能病院の該当項目）  （※特定機能病院の該当項目）  （※特定機能病院の該当項目） | 特定機能病院以外の病院に限り適用する。  この措置については、高難度新規医療技術又は未承認新規医薬品等を用いた医療の提供を行うことにより、患者への重大な影響が想定されることから、医療法施行規則第９条の20の２第１項第７号又は第８号を参考にし、各病院の実情を踏まえた上で、可能な限りの対応が行われるよう努めること。  ※平28年医療法施行規則の一部改正に基づく事項。  ※地方厚生（支）局と連携して確認。  ◇特定機能病院における医療を受ける者に対する説明に関する責任者の基準は、「医療法の一部を改正する法律の一部の施行について」（平5,2.15健政発第98号（平30.5.30一部改正））を参照  ◇特定機能病院における診療録等の管理に関する責任者の基準は、「医療法の一部を改正する法律の一部の施行について」（平5,2.15健政発第98号（平30.5.30一部改正））を参照  ◇特定機能病院における高難度新規医療技術を用いた医療を提供する場合に講ずる措置は、「医療法施行規則第9条の20の2第1項第7号ロの規定に基づき高難度新規医療技術について厚生労働大臣が定める基準について」（平28,6.10医政発0610第21号）を参照 |
| 項目  番号 | 項　　　目 | 根拠法令等 | 摘　　　　　要 | 備　　　　　　考 |
| 4.  5.  6.  7.  8.  9.  2-18 | 未承認新規医薬品等を用いた医療を提供するに当たっての措置状況  監査委員会の設置状況  入院患者が死亡した場合等の医療安全管理部門への報告状況  他の特定機能病院の管理者と連携した相互立入り及び技術的助言の実施状況  医療安全管理の適正な実施に疑義が生じた場合等の情報提供を受け付けるための窓口の状況  管理者のための研修の実施状況  検体検査の業務の適正な実施に必要な基準への適合 | 法15の2  則9の7  則9の7の2  則9の7の3 | （※特定機能病院の該当項目）  （※特定機能病院の該当項目）  （※特定機能病院の該当項目）  （※特定機能病院の該当項目）  （※特定機能病院の該当項目）  （※特定機能病院の該当項目）  病院において検体検査の業務を行う場合に、検体検査の業務の適正な実施に必要な基準へ適合させること。 | ◇特定機能病院における未承認新規医薬品等を用いた医療を提供する場合に講ずる措置は、「医療法施行規則第9条の20の2第1項第8号ロの規定に基づき未承認新規医薬品等を用いた医療について厚生労働大臣が定める基準について」（平28,6.10医政発0610第24号）を参照  ◇特定機能病院における監査委員会の基準は、「医療法の一部を改正する法律の一部の施行について」（平5,2.15健政発第98号（平30.5.30一部改正））を参照  ◇特定機能病院における医療安全管理部門への報告の基準は、「医療法の一部を改正する法律の一部の施行について」（平5,2.15健政発第98号（平30.5.30一部改正））を参照  ◇特定機能病院における相互立入り及び技術的助言の基準は、「医療法の一部を改正する法律の一部の施行について」（平5,2.15健政発第98号（平30.5.30一部改正））を参照  ◇特定機能病院における情報提供受け付けの基準は、「医療法の一部を改正する法律の一部の施行について」（平5,2.15健政発第98号（平30.5.30一部改正））を参照  ◇特定機能病院における管理者のための研修の基準は、「医療法の一部を改正する法律の一部の施行について」（平5,2.15健政発第98号（平30.5.30一部改正））を参照  病院が他の医療機関から検体検査の業務を受託して実施している場合は、「病院又は診療所間において検体検査の業務を委託及び受託する場合の留意点について」（平成30年11月29日付け医政総発1129第１号・医政地発1129第１号厚生労働省医政局総務課長・地域医療計画課長連名通知）も参照し、検体検査の業務の受託が適切に行われるよう、必要に応じて指導を行うこと。 |
| 項目  番号 | 項　　　目 | 根拠法令等 | 摘　　　　　要 | 備　　　　　　考 |
| 1.  2.  3.  4. | 検体検査の精度の確保に係る責任者の配置  遺伝子関連・染色体検査の精度の確保に係る責任者の配置  標準作業書の常備及び検体検査の業務の従事者への周知  作業日誌の作成 |  | 1.検体検査の精度の確保に係る責任者として、次のイからロまでに掲げる場所の種別に応じ、当該イからロまでに定める者を有すること。  イ　主として医業を行う病院  医師又は臨床検査技師  ロ　主として歯科医業を行う病院  歯科医師又は臨床検査技師  2.遺伝子関連・染色体検査の精度の確保に係る責任者として、次のイ及びロに掲げる場所の種別に応じ、当該イ及びロに定める者を有すること。（遺伝子関連・染色体検査の業務を実施する場合に限る。）  イ　主として医業を行う病院  遺伝子関連・染色体検査の業務に関し相当の経験を有する医師若しくは臨床検査技師又は遺伝子関連・染色体検査の業務に関し相当の知識及び経験を有する者  ロ　主として歯科医業を行う病院  遺伝子関連・染色体検査の業務に関し相当の経験を有する歯科医師若しくは臨床検査技師又は遺伝子関連・染色体検査の業務に関し相当の知識及び経験を有する者  3.次に掲げる標準作業書を常備し、検査業務の従事者に周知していること。ただし、血清分離のみを行う病院等にあつては、ロに掲げる標準作業書において血清分離に関する事項以外の事項を、血清分離を行わない病院等にあつては、ロに掲げる標準作業書において血清分離に関する事項を記載することを要しない。  イ 検査機器保守管理標準作業書  ロ 測定標準作業書  4.次に掲げる作業日誌が作成されていること。ただし、血清分離のみを行う病院等にあつてはロに掲げる作業日誌において血清分離に関する事項以外の事項を、血清分離を行わない病院等にあつてはロに掲げる作業日誌において血清分離に関する事項を記載することを要しない。 | 遺伝子関連・染色体検査の精度の確保に係る責任者は、検体検査の精度の確保に係る責任者と兼任して差し支えない。  遺伝子関連・染色体検査の業務に関し相当の知識及び経験を有する者の例については、「医療法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令の施行について」（平30.8.10医政発0810第１号）第２．１(2)イを参照すること。  検査機器保守管理標準作業書については、医療機器の添付文書、取扱説明書等をもって検査機器保守管理標準作業書とすることも認められること。各作業書については、作業の内容に応じて整理統合して差し支えないこと。  検査機器保守管理作業日誌や測定作業日誌に記入すべき事項として考えられるものについては、「医療法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令の施行について」（平30.8.10医政発0810第１号）第２．１(3)イを参照すること。  いずれの作業日誌も記録の頻度としては、 |
| 項目  番号 | 項　　　目 | 根拠法令等 | 摘　　　　　要 | 備　　　　　　考 |
| 5.  6.  7. | 台帳の作成  検体検査の精度管理のための体制の整備  遺伝子関連・染色体検査の精度管理のための体制の準備 |  | イ 検査機器保守管理作業日誌  ロ 測定作業日誌  5.次に掲げる台帳が作成されていること。ただし、血清分離のみを行う病院等にあつては、作成することを要しない。また、以下のロ又はハに掲げる台帳については、内部精度管理又は外部精度管理調査の受検を行った場合に限られる。  イ 試薬管理台帳  ロ 統計学的精度管理台帳  ハ 外部精度管理台帳  6.病院等における検査業務（遺伝子関連・染色体検査に係るものを除く。）について、以下に掲げる事項を行うよう努めること。  イ 内部精度管理  ロ 外部精度管理調査の受検  ハ 検査業務の従事者に対する必要な研修の実施  7.遺伝子関連・染色体検査の業務を行う病院等においては、当該病院等における遺伝子関連・染色体検査について、以下に掲げる事項を行うとともに、  イ 内部精度管理  ロ 検査業務の従事者に対する必要な研修の実施  外部精度管理調査の受検又は他の病院等若しくは衛生検査所等との連携による遺伝子関連・染色体検査の精度についての相互確認を行うよう努  めること。 | 検体検査を実施した都度又は週～月単位が望ましいこと。  各作業日誌については、作業の内容に応じて整理統合して差し支えないこと。  試薬管理台帳、統計学的精度管理台帳及び外部精度管理台帳に記入すべき事項については、「医療法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令の施行について」（平30.8.10医政発0810第１号）第２．１(3)ウを参照すること。  各台帳については、作業の内容に応じて整理統合して差し支えないこと。  内部精度管理の実施に努める上で留意すべき事項は以下のとおりである。  ・ 日々の検査・測定作業の開始に当たっては、機器及び試薬に必要な較正が行われていること  ・ 定期的に当該病院等の管理試料等の同一検体を繰り返し検査した時の結果のばらつきの度合いを記録及び確認し検査結果の精度を確保する体制が整備されていること  検査業務の従事者に対する研修の実施に努める上では、研修は検体検査の業務を適切に行うために必要な知識及び技能を修得することを目的とし、次に掲げる事項を含むものであること。  ・ 各標準作業書の記載事項  ・ 患者の秘密の保持  病院等が遺伝子関連・染色体検査を行う場合、その行う検査項目ごとに内部精度管理を実施すること。なお、内部精度管理を実施する上で留意すべき事項は以下のとおり。  ・ 日々の検査・測定作業の開始に当たっては、機器及び試薬に必要な較正が行われていること  ・ 定期的に当該病院等の管理試料等の同一検体を繰り返し検査した時の結果のばらつきの度合いを記録及び確認し検査結果の精度を確保する体制が整備されていること |
| 項目  番号 | 項　　　目 | 根拠法令等 | 摘　　　　　要 | 備　　　　　　考 |
| 2-19  2-20  . | サイバーセキュリティの確保  長時間労働となる医師に対する面接指導の実施及び休息時間の確保等の状況 | 法17  則14.2 | サイバーセキュリティを確保するために必要な措置を講じているか。 | 検査業務の従事者に対する研修を実施する上では、研修は検体検査の業務を適切に行うために必要な知識及び技能を修得することを目的とし、次に掲げる事項を含むものであること。  ・ 各標準作業書の記載事項  ・ 患者の秘密の保持  ・ 必要な措置については、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第6.0版」を参照  ・ 上記ガイドラインのうち、医療機関において優先的に取り組むべき事項として、「令和６年度版『医療機関におけるサイバーセキュリティ対策チェックリスト』及び『医療機関におけるサイバーセキュリティ対策チェックリストマニュアル～医療機関・事業者向け～』について」（令和６年５月13日医政参発0513第６号）で示す、「医療機関におけるサイバーセキュリティ対策チェックリスト」に必要な事項が記入されていることを確認すること。  ・ 特に、上記チェックリストにおいて医療機関に求める項目のうち、インシデント発生時の連絡体制図については、連絡体制図の提示を求めることにより、その有無を確認すること。  　長時間労働となる医師に対する面接指導の実施及び休息時間の確保等に関する留意事項については、「医療法第25条第１項に基づく立入検査の実施上の留意事項について（面接指導の実施、勤務間インターバル及び代償休息の確保）」（令和６年３月15日付け医政局医事課医師等医療従事者働き方改革推進室事務連絡）を参照。なお、立入検査を実施する機関は、立入検査の本検査項目に係る指摘事項として、是正・改善報告を求めるに当たり、必要に応じて、医療機関に対し都道府県が設置する医療勤務環境改善支援センターの支援を受けるよう指導すること。  　医療機関から是正・改善報告を受けたが、医療機関の取組が十分な改善に至っていないと認められる場合、立入検査を実施する機関は原則、医療機関に対し、医療勤務環境改善支援センターの支援を受けた |
| 項目番号 | 項　　　目 | 根拠法令等 | 適　　　　　用 | 備　　　　　　考 |
| 1.  2.  3. | 面接指導の実施状況  面接指導実施後の就業上の措置  労働時間短縮の措置 | 法108  則62  則63  則64  則65  則66  則67  則68  法108.5  則69  法108.6  則70 | 1.時間外・休日労働が月100時間以上  　となる見込みの医師（面接指導対  　象医師）に対して、面接指導を実施  　すること。  2.面接指導対象医師に対する面接  　指導実施後、必要に応じて、労  働時間の短縮、宿直の回数の減  少その他の適切な措置（就業上  の措置）を講じること。  3.時間外・休日労働が月155時間超  　となった医師について、労働時間  　の短縮のために必要な措置を講じ  　ること。 | 上で、再度の是正・改善報告を行うよう指導すること。（法第111条参照）  また、十分な改善が認められるまで改善  に向けた指導を繰り返し継続すること。  　医療機関に対し、「直近１年間における月別の時間外・休日労働時間数が100時間以上となった医師の一覧」の提示を求め、当該面接指導対象医師に対し、面接指導が実施されていることを確認すること。  ・医療機関に提示を求める一覧は、「対  　象年月」、「氏名」、「時間外・休日  　労働時間数」が、記載された資料の提  　示を求めること。  ・検査対象の面接指導対象医師が多数の  　場合は、対象者の一覧から検査する対  　象者、年月を指定して検査を行うこ  　と。検査を行う対象者の具体的な人数  　は対象医療機関の規模等を踏まえて各  　都道府県において判断して差し支えな  　いが、必ず複数名について検査するこ  　と。  ・任意の複数名について検査する場合、  　「診療科」、 「対象年月」、「特定対  　象医師（特定臨床研修医を含む）  　（※）か否か」等を確認して検査対象  　とするなど、面接指導対象医師の背景  　に偏りが生じないようにすることが望  　ましい。  ※特定対象医師・特定臨床研修医：１年  　について時間外・休日労働時間が960  　時間を超えることが見込まれる医師・  　臨床研修医  　医療機関に対し、「直近１年間におけ  る月別の時間外・休日労働時間数が100時間以上となった医師の一覧」の提示を求め、当該面接指導対象医師に対し、面接指導実施医師の意見に基づく措置内容について、 措置の要否や措置の内容について記載された記録があることを確認すること。  　医療機関に対し、「直近１年間における月別の時間外・休日労働時間数が155時間超となった医師の一覧」の提示を求め、当該対象の医師に対し、労働時間短縮のための必要な措置の内容について記載された |
| 項目番号 | 項　　　目 | 根拠法令等 | 適　　　　　用 | 備　　　　　　考 |
| 4.  2-21  1.  2. | 特定労務管理対  象機関の医師へ  の勤務間インタ  ーバル及び代償  休息の確保  受動喫煙防止対策  敷地内禁煙  特定屋外喫煙場所の設置に当たっての必要な措置 | 法123  則110  則111  則112  則113  則116  則117  則118  則119 | 4.特定労務管理対象機関（※）の医  　師のうち時間外・休日労働時間が  　年960時間超となることが見込ま  　れる医師に対し、勤務間インター  　バル及び代償休息を確保するこ  　と。  ※特定労務管理対象機関：病院又は  診療所のうち、当該病院又は診療所に従事する医師にやむを得ず長時間従事させる必要がある場合において、都道府県知事が指定した以下の医療機関の総称。  ・特定地域医療提供機関  ・連携型特定地域医療提供機関  ・技能向上集中研修機関  ・特定高度技能研修機関  1.医療機関は健康増進法における第一種施設に該当し、敷地内禁煙が義務づけられている。（屋内は完全禁煙）  2.「特定屋外喫煙場所」とは、第一種施設の屋外の場所の一部のうち、以下の①～③すべての措置がとられた場所をいう。  ①喫煙をすることができる場所が区画されていること。  ②喫煙をすることができる場所である旨を記載した標識を表示すること。  ③第一種施設を利用する者が通常立ち入らない場所に設置すること。 | 記録があることを確認すること。  特定労務管理対象機関を対象とする。  ①特定労務管理対象機関に対し、「特定  　対象医師の名簿」の提示を求め、当該  　名簿から確認対象とする複数の医師を  　指定する（指定の際、特定臨床研修医  　がいる場合には特定臨床研修医を含む  　こと。）。  ②その上で、指定した医師に関し、医療  　機関に対して、以下の項目が記載され  　ている勤務状況が分かる資料の提示を  　求め、当該資料に基づき勤務間インタ  　ーバル及び代償休息が確保されている  　ことを確認すること。  　・勤務予定開始・終了時間  　・勤務開始・終了時間の実績（※）  　　※兼業・副業先の勤務時間を含む。  　　　労働時間に該当しない研さん等の  　　　時間は勤務時間に含まない。  　・宿日直の時間及びそのうち特定宿日  　　直の時間  　・勤務間インターバルの確保方法（則  　　の113又は則の115のうちいずれの確  　　保方法か）  　・勤務間インターバルの確保時間  　・勤務間インターバル中に発生したや  　　むを得ない業務の時間  　・代償休息を確保した日時  （参考）「「健康増進法の一部を改正する法律」の施行について（受動喫煙対策）」（H31.2.22健発0222第1号）  特定屋外喫煙場所を設置する場合には、近隣の建物に隣接するような場所に設置することがないようにするといった配慮をすることが望ましい。  （通常立ち入らない場所の例）  　建物の裏や屋上など、喫煙のために立ち入る場合以外には通常利用することのない場所 |
| 項目  番号 | 項　　　目 | 根拠法令等 | 摘　　　　　要 | 備　　　　　　考 |
| ３  3- 1  3- 2  3- 3 | **帳票・記録**  診療録の管理、保存  助産録の管理、保存  診療に関する諸記録の整理保管 | 法15.1  法25  法15.1  法25  法21.1. 9  則20.1.10 | 適切に作成された診療録が適切に管理、保存されていること。  ※助産師がその業務に従事している病院  適切に作成された助産録が適切に管理、保存されていること。  ①過去２年間の診療に関する諸記録が適正に整理保管されていること。 | （参考１）  　診療録の記載事項については医師法第24条第１項及び同法施行規則第23条により  ①診療を受けた者の住所・氏名・性別及び年齢  ②病名及び主要症状  ③治療方法（処方及び処置）  ④診療の年月日  　と規定されている。  （参考２）  　診療録は医師法第24条第２項により５年間これを保存することと規定されている。  （参考１）  　助産録の記載事項については保健師助産師看護師法第42条第１項及び同法施行規則第34条により  ①妊産婦の住所、氏名、年齢及び職業  ②分娩回数及び生死産別  ③妊産婦の既往疾患の有無及びその経過  ④今回妊婦の経過、所見及び保健指導の要領  ⑤妊娠中医師による健康診断受診の有無（結核、性病に関する検査を含む。）  ⑥分娩の場所及び年月日時分  ⑦分娩の経過及び処置  ⑧分娩異常の有無、経過及び処置  ⑨児の数及び性別、生死別  ⑩児及び胎児附属物の所見  　⑪産じょくの経過及びじょく婦、新生児の保健指導の要領  　⑫産後の医師による健康診断の有無と規定されている。  （参考２）  　助産録は保健師助産師看護師法第42条　第２項により５年間これを保存するこ　とと規定されている。  診療に関する諸記録  ア　病院日誌（病院の経営管理に関する総合的特記事項の日誌）  イ　各科診療日誌（各科別の診療管理上の総括的事項の日誌並びに看護に関する記録日誌）  ウ　処方せん（患者の氏名、年齢、薬名、 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目  番号 | 項　　　目 | 根拠法令等 | 摘　　　　　要 | 備　　　　　　考 |
|  |  | 法22.2  則21の5.2  法22.3  則21の5.3 | ②地域医療支援病院として都道府県知事の承認を受けている場合は、過去２年間の診療に関する諸記録が適正に整理保管されていること。  ③地域医療支援病院として都道府県知事の承認を受けている場合は、過去２年間の病院の管理及び運営に関する諸記録が適正に整理保管されていること。 | 分量、用法、用量、発行年月日、使用期間及び病院若しくは診療所の名称、及び所在地又は医師の住所を記載し、記名押印又は署名されたもの）  （注：内服薬にあっては「内服薬処方せんの記載方法の在り方に関する検討会報告書の公表について」（医政発0129第3号・薬食発0129第5号）を参考にして記載すること。）  エ　手術記録（手術室の管理及び各科の利用状況などの事項の記録）  オ　看護記録  カ　検査所見記録（検査室において行わ　れた検査結果の記録）  キ　エックス線写真  ク　入院患者及び外来患者の数を明らかにする帳簿（注：病院日誌に記入されていても差し支えない。）  ケ　入院診療計画書(患者が入院した日から起算して７日以内に診療を担当する医師により、入院中の治療に関する計画等を書面にて作成し、患者又は家族へ交付し適切な説明を行うこと。)  診療に関する諸記録  ア　病院日誌  イ　各科診療日誌  ウ　処方せん  エ　手術記録  オ　看護記録  カ　検査所見記録  キ　エックス線写真  ク　紹介状  ケ　退院した患者に係る入院期間中の診療経過の要約  コ　入院診療計画書  病院の管理及び運営に関する諸記録  ア　共同利用の実績  イ　救急医療の提供の実績  ウ　地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修の実施  エ　閲覧実績  オ　紹介患者に対する医療提供の実績  カ　他の病院又は診療所に対する患者紹介の実績 |
| 項目  番号 | 項　　　目 | 根拠法令等 | 摘　　　　　要 | 備　　　　　　考 |
| 3- 4  1. | エックス線装置等に関する記録  装置及び器具の使用時間の記録及び保存 | 法22の2.3  則22の3.2  法22の2.4  則22の3.3  法22の3.3  則22の7.2  法22の3.4  則22の7.3 | ④特定機能病院として厚生労働大臣の承認を受けている場合は、過去２年間の診療に関する諸記録が適正に整理保管されていること。  ⑤特定機能病院として厚生労働大臣の承認を受けている場合は、過去２年間の病院の管理及び運営に関する諸記録が適正に整理保管されていること。  ⑥臨床研究中核病院として厚生労働大臣の承認を受けている場合は、過去２年間の診療及び慎重研究に関する諸記録が適正に整理保管されていること。  ⑦臨床研究中核病院として厚生労働大臣の承認を受けている場合は、過去２年間の病院の管理及び運営に関する諸記録が適正に整理保管されていること。 | 診療に関する諸記録  ア　病院日誌  イ　各科診療日誌  ウ　処方せん  エ　手術記録  オ　看護記録  カ　検査所見記録  キ　エックス線写真  ク　紹介状  ケ　退院した患者に係る入院期間中の診療経過の要約  コ　入院診療計画書  病院の管理及び運営に関する諸記録  ア　従業者数を明らかにする帳簿  イ　高度の医療の提供の実積  ウ　高度の医療技術の開発及び評価の実績  エ　高度の医療の研修の実積  オ　閲覧実績  カ　紹介患者に対する医療提供の実績及び他の病院又は診療所に対する患者紹介の実績  キ 入院患者、外来患者及び調剤の数並びに特定機能病院の管理者が行うべき医療の安全の確保、特定機能病院の開設者の講じるべき措置及び病院管理者として確保すべき安全管理体制措置の状況を明らかにする帳簿  診療及び臨床研究に関する諸記録  ア　病院日誌  イ　各科診療日誌  ウ　処方せん  エ　手術記録  オ　看護記録  カ　検査所見記録  キ　エックス線写真  ク　研究対象者に対する医薬品等の投与及び診療により得られたデータその他の記録  病院の管理及び運営に関する諸記録  ア　従業者数を明らかにする帳簿  イ　特定臨床研究の計画の立案及び実施の実績  ウ　他の病院又は診療所と協同して特定臨床研究を実施する場合にあっては、特 |
| 項目  番号 | 項　　　目 | 根拠法令等 | 摘　　　　　要 | 備　　　　　　考 |
| 3- 4  1. | エックス線装置等に関する記録  装置及び器具の使用時間の記録及び保存 | 則30の21  則30の22  則30の23.1  則30の23.2 | ※エックス線装置等を有する病院  1.装置又は器具の１週間当たりの延べ使用時間をその使用する室ごとに帳簿に記載し、これを１年ごとに閉鎖し、閉鎖後２年間保存していること｡(ただし、その室の画壁等の外側における実効線量率がそれぞれ所定の線量率以下になるようしゃへいされている場合は、この限りでない。) | 定臨床研究の実施の主導的な役割を果たした実績  エ　他の病院又は診療所に対し、特定臨床研究の実施に関する相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行った実績  オ　特定臨床研究に関する研修の実績  ◇診療録等の電子媒体による保存等については、「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律等の施行等について」（平成28.3.31医政発0331第30号・薬生発0331第10号・保発0331第26号・政社発第0331第1号）参照   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 診療室等 | 装　置　等 | 所定の  線量率 | | 治療用エックス線装置を使 用しないエックス線診療室 | 治療用エックス線装置以外のエックス線装置 | 40マイクロシーベルト毎時 | | 治療用エックス線装置を使 用するエックス線診療室 | エックス線装置 | 20マイクロシーベルト毎時 | | 診療用高エネルギー放射線発生装置使用室 | 診療用高エネルギー放射線発生装置 | | 診療用粒子線照射装置使用室 | 診療用粒子線照射装置 | | 診療用放射線照射装置使用室 | 診療用放射線照射装置 | | 診療用放射線照射器具使用室 | 診療用放射線照射器具器具 | 60マイクロシーベルト毎時 | |
| 項目  番号 | 項　　　目 | 根拠法令等 | 摘　　　　　要 | 備　　　　　　考 |
| 2.  3.  4. | 装置、器具及び同位元素並びに同位元素による汚染物の記録及び保存  線量当量等の測定、記録及び保存  治療用エックス線装置等の放射線の測定保存 |  | 2.医療法施行規則第30条の23第２項に規定する診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の入手、使用及び廃棄並びに放射性同位元素によって汚染された物の廃棄に関する帳簿の記載が適正に行われていること。  　また、帳簿を１年ごとに閉鎖し、閉鎖後５年間保存していること。  3.放射線障害が発生するおそれがある場所について、所定の方法により診療開始前及び開始後１か月に１回以上放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況が測定され、その結果に関する記録が５年間保存されていること。（ただし、固定されたエックス線装置等でしゃへい壁等が一定のときは６か月に１回以上測定すること。又、排気口及び排水口における汚染状況の測定は排気若しくは排水のつど又は連続して行うこと。)  4.治療用エックス線装置、診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用粒子線照射装置及び診療用放射線照射装置の放射線量が６か月に１回以上線量計で測定され、その結果に関する記録が５年間保存されていること。 | 2.必要な記載事項  ①入手、使用又は廃棄の年月日  ②入手、使用又は廃棄に係る診療用放射線装置又は診療用放射線照射器具の型式及び個数並びに装備する放射性同位元素、診療用放射性同位元素、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物の種類及びベクレル単位をもって表わした数量③使用した者の氏名又は廃棄に従事した者の氏名並びに廃棄の方法及び場所  3.放射線障害が発生するおそれのある場　所（測定場所）  ①放射線の量……エックス線診療室、診療用高エネルギー放射線発生装置使用室、診療用粒子線照射装置使用室、診療用放射線照射装置使用室、診療用放射線照射器具使用室、放射性同位元素装備診療機器使用室、診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室、貯蔵施設、廃棄施設、放射線治療病室、管理区域の境界、病院内の人が居住する区域、病院の敷地の境界  ②放射性同位元素による汚染の状況……　診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素により治療を受けている患者を収容する放射線治療病室、排水（気）設備の排水（気）口、排水（気）監視設備のある場所、管理区域の境界  ◇帳簿の保存等については、「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律等の施行等について」（平成28.3.31医政発0331第30号・薬生発0331第10号・保発0331第26号・政社発0331第1号）を参照 |
| 項目  番号 | 項　　　目 | 根拠法令等 | 摘　　　　　要 | 備　　　　　　考 |
| 3- 5  3- 6 | 院内掲示  「患者さんのための３つの宣言」の掲示 | 法14の2.1  則9の3  則9の4 | 病院の管理者が見やすい場所に掲示すべき事項  ①管理者の氏名  ②診療に従事する医師又は歯科医師の氏名  ③医師又は歯科医師の診療日及び診療時間  ④建物の内部に関する案内  院内の患者が見やすい場所に掲示されていること | ・①②③は、病院の入口、受付又は待合所付近の見やすい場所 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目  番号 | 項　　　目 | 根拠法令等 | 摘　　　　　要 | 備　　　　　　考 |
| ４  4- 1  4- 2  4- 3  4- 4  4- 5  4- 6  4- 7  4- 8  4- 9  4-10 | **業務委託**  検体検査  滅菌消毒  食事の提供  患者等の搬送  医療機器の保守点検  医療ガスの供給設備の保守点検  洗濯  清掃  感染性廃棄物の処理  医療用放射性汚染物の廃棄 | 法15の3.1  則9の7の4  則9の8  法15の3.2  則9の9  法15の3.2  則9の10  法15の3.2  則9の11  法15の3.2  則9の8の2  法15の3.2  則9の13  法15の3.2  則9の14  法15の3.2  則9の15  法20  則30の14の2 | 規則で定める基準に適合するものに委託していること。  規則で定める基準に適合するものに委託していること。  規則で定める基準に適合するものに委託していること。  規則で定める基準に適合するものに委託していること。  規則で定める基準に適合するものに委託していること。  規則で定める基準に適合するものに委託していること。  規則で定める基準に適合するものに委託していること。  規則で定める基準に適合するものに委託していること。  感染性廃棄物の処理を業者に委託する場合は適切な業者を選定して委託するなど、感染性廃棄物が汚染源とならないよう適切な処理を行うこと。  「医療法施行規則第30条の14の2第1項の診療用放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物の廃棄の委託を受ける者を指定する省令」（平13.9.28厚生労働省令第202号）により指定されている者に委託していること。 | 業務委託の基準については、医療法施行規則の他、「医療法の一部を改正する法律の一部の施行について｣(平5.2.15健政発第98号)及び｢病院、診療所の業務委託について｣（平5.2.15指第14号）、「衛生検査所指導要領の見直し等について」（平30.10.30医政発1030第3号）及び「病院又は診療所間において検体検査の業務を委託及び受託する場合の留意点について」（平30.11.29医政総発1129第1号・医政地発1129第1号）を参照  　委託の事実の有無を契約書等により確認し、また、規則で定める内容を業務案内書、標準作業書等により確認すること。  　医療ガスの保守点検指針にしたがって行われていること。  　「医療ガスの安全管理について」  　(令2.8.17医政発0906第3号参照)  （参考）  　感染性廃棄物については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により別途規制が行われていることに留意する。  （参考）  　陽電子断層撮影診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素によって汚染された物を廃棄する場合は、これら以外の物が混入又は付着しないよう封及び表示をし、７日間を超えて管理 |
| 項目  番号 | 項　　　目 | 根拠法令等 | 摘　　　　　要 | 備　　　　　　考 |
|  |  |  | 医療用放射性汚染物の処理を業者に委託する場合においては、医療用放射性汚染物が医療機関内の放射線汚染源とならないよう、廃棄施設内（保管廃棄設備）において適切な管理を行うこと。 | 区域内の廃棄施設において保管廃棄する場合に限り、保管廃棄施設を設けることを要しない。  （則30条の11第1項第6号及び第4項並びに平成16年厚生労働省告示306号参照） |
| 項目  番号 | 項　　　目 | 根拠法令等 | 摘　　　　　要 | 備　　　　　　考 |
| ５  5- 1  5- 2  5- 3 | **防火・防災対策**  防火管理者及び消防計画  消火訓練・避難訓練      防火・消火用の設備 | 法20  法23  法20  法23  法20  法23  則16.1.15  則16.1.16 | 適切な防火体制を整備するにあたり、  1.防火管理者の資格を有し、その責務を果たし得る管理的又は監督的地位にある者を防火管理者として定めるとともに、これを所轄の消防署に届け出ていること。  2.消防法令に即して消防計画を作成するとともに、これを所轄の消防署に届け出ていること。  消火訓練及び避難訓練をそれぞれ年２回以上実施すること。  防火・消火上必要な設備が整備されていること。 | （参考）防火・防災体制については、消防法により別途規制が行われていることに留意する。  【病院、診療所又は助産所における基準】  　防火管理者は、収容人員が30人以上の施設について配置。  【病院、診療所又は助産所における基準】  　消防計画は、収容人員が30人以上の施設について作成。  ※避難訓練のうち１回は、夜間・休日を想定して実施するよう努めることとすること。  【病院、診療所又は助産所における基準】  　消火訓練及び避難訓練は、収容人員が30人以上の施設について年2回以上実施。  【病院、診療所又は助産所における基準】  1.消火設備  ・消火器：延べ面積が150㎡以上  ・屋内消火栓：延べ面積が700㎡以上  ・スプリンクラー：病院にあっては、3000㎡以上  ・屋外消火栓：1階及び2階の部分の床面　積の合計が3000㎡以上  2.警報設備  ・自動火災報知器：延べ面積が300㎡以上（平成27年４月より全ての有床の施設に設置が義務化）  ・非常ベル及び自動式サイレン：収容人員が20人以上の施設について設置  ・放送設備：収容人員が300人以上の施設について設置  3.避難設備  ・避難はしご､すべり台､救助袋、緩降機、避難橋：収容人員が20人以上の施設について、２階以上の階又は地階で、いずれか一つの設備を設置  ・誘導灯、誘導標識等：全ての施設について設置 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目  番号 | 項　　　目 | 根拠法令等 | 摘　　　　　要 | 備　　　　　　考 |
| 5- 4  5- 5 | 点検報告等  防災及び危害防止対策 | 法20  法23  則16.1.15  則16.1.16  則16.1.1 | 適切な防火体制の整備にあたり、消防・建築関係法令に即して防火対象物、消防用設備、防火扉の点検報告等を実施していること。  診察の用に供する電気、光線、熱、蒸気又はガスに関する構造設備について危害防止上必要な方法を講じていること。 | （参考）  　病院、診療所などの特定建築物等のうち特定行政庁が規模等を定めて指定するものの所有者等は、定期に当該建築物について建築士等の資格者に調査させ、特定行政庁に報告しなければならない。  （建築基準法第12条第１項）  （参考）  危害防止上必要な方法の例  ①電気を使用する診療用器械器具については絶縁及びアースについて安全な措置を講ずること。また、電源プラグについては時々抜いて、トラッキング現象防止のための適切な処置を講ずること。  　（平25.10.18医政発第17号参照）  ②光線を治療に使用する器械器具については眼球その他に障害を与えぬよう配慮すること。  ③熱を使用する器械器具については過熱することのないよう断熱材等を適切に使用すること。  ④保育器、酸素テント、高圧酸素室等について定期点検及び使用前点検を行うこと。  ⑤年１回以上漏電防止のための措置が講じられていること。  ⑥ＬＰガス設備の保安点検を行うこと。  　（昭57.11.26指第35号参照） |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目  番号 | 項　　　目 | 根拠法令等 | 摘　　　　　要 | 備　　　　　　考 |
| ６  6- 1  6- 2  6- 3  6- 4 | **放射線管理**  管理区域について適切な措置がとられているか。  敷地の境界等における防護について適切な措置がとられているか。  放射線等取扱施設に患者及び取扱者に対する放射線障害の防止に必要な注意事項の掲示がされているか。  放射線装置・器具・機器及び診療用放射性同位元素・陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の使用室及び病室である旨を示す標識が付されているか。 | 則30の16.1  則30の16.2  則30の17  則30の13  則30の4～  則30の8の2  則30の12  則30の5～  則30の8の2 | ※放射線等取扱施設を有する病院  1.病院内の場所であって外部放射線の線量、空気中の放射性同位元素の濃度又は放射性同位元素によって汚染される物の表面の放射性同位元素の密度が所定の線量、濃度又は密度を超えるおそれがある場所を管理区域と設定していること。  　また、管理区域である旨を示す標識が付されていること。  2.管理区域内に人がみだりに立ち入らないような措置が講じられていること。  敷地内の人が居住する区域及び敷地の境界における線量を所定の線量限度以下にするためのしゃへい等の措置が講じられていること。  目につきやすい場所に掲示されていること。  1.エックス線診療室、診療用高エネルギー放射線発生装置使用室、診療用粒子線照射装置使用室、診療用放射線照射装置使用室、診療用放射線照射器具使用室、放射性同位元素装備診療機器使用室、診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室及び放射線治療病室等についてその旨を示す標識が付されていること。  2.診療用高エネルギー放射線発生装置使用室、診療用粒子線照射装置使用室、診療用放射線照射装置使用室、診療用放射線照射器具使用室、診療用放射性同位元素使用室 | 所定の線量、濃度又は密度  　（則第30条の26第３項参照）  所定の線量限度  　実効線量が３か月につき 250マイクロシーベルト |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目  番号 | 項　　　目 | 根拠法令等 | 摘　　　　　要 | 備　　　　　　考 |
| 6- 5  6- 6  6- 7 | 使用中の表示について必要な注意事項の掲示がされているか。  取扱者の遵守事項が守られているか。  放射線診療従事者の被ばく防止について適切な措置がとられて  いるか。 | 則30の20.2  則30の5  則30の5の2  則30の6  則30の20.1.1  則30の20.1.  2～3  則30の18.1 | 及び陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室については、人が常時出入りする出入口が１か所となっていること。  1.エックス線装置を使用している時はエックス線診療室の出入口にその旨を表示していること。  2.診療用高エネルギー放射線発生装置使用室及び診療用粒子線照射装置使用室並びに診療用放射線照射装置使用室の出入口に放射線発生時又は照射時に自動的にその旨を表示する装置が設けられていること。  1.診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室又は廃棄施設においては作業衣等を着用して作業していること。また、作業衣を着用してみだりにこれらの室又は施設の外に出ないこと。  2.放射性同位元素により汚染された物をみだりに診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室、廃棄施設又は放射線治療病室若しくは管理区域から持ち出さないこと。  1.被ばくする線量が所定の実効線量限度及び等価線量限度を超えないような措置が講じられていること。  2.眼の水晶体に受ける等価線量が所定の線量限度を超えないような措置が講じられていること。 | 2.①診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室、廃棄施設又は放射線治療病室からみだりに持ち出していけない場合  　　（則第30条の26第６項参照）  　②管理区域からみだりに持ち出してはいけない場合  　　（則第30条の26第６項参照）  1.実効線量限度（則第30条の27第１項参照）  2.等価線量限度（則第30条の27第２項参照）  3.実効線量限度及び等価線量限度の測定方法  ①外部被ばく  　放射線測定用具（フィルムバッチ等）による測定が原則  　位置は胸部（女子は腹部）が原則だが、被ばくする量が最大となるおそれがある人体部位が胸部（女子は腹部）以外の場合は、当該部位もあわせて測定  ②内部被ばく  　３月を超えない期間に１回が原則  　厚生労働大臣の定める方法  　（平成12年厚生省告示第398号参照） |
| 項目  番号 | 項　　　目 | 根拠法令等 | 摘　　　　　要 | 備　　　　　　考 |
| 6- 8  6- 9  6-10  6-11  6-12 | 患者の被ばく防止について適切な措置がとられているか。  診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素により治療を受けている患者に適当な表示を付しているか。  放射線装置・器具・機器の使用または放射性同位元素の使用・貯蔵・運搬・廃棄について認められた施設設備で使用､貯蔵､運搬又は廃棄をしているか。  診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素及び陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の管理が適切に行われているか。  放射線装置に所定の障害防止の方法が講じられているか。 | 則30の19  則30の20.2.2  則30の14  則30の7  則30の24  則30  則30の2  則30の2の2  則30の3  則30の7の2 | 放射線により、治療を受けている患者以外の入院患者が所定の実効線量を超えて被ばくしないようなしゃへい等の措置が講じられていること。  1.診療用放射線照射器具の紛失防止について適切な措置が取られていること。  2.診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の使用廃止後の措置について適切な措置がとられていること。  エックス線装置、診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用粒子線照射装置、診療用放射線照射装置及び放射性同位元素装備診療機器について所定の障害防止の方法が講じられていること。 | ※経過措置等については、「医療法施行規則の一部を改正する省令等の公布について」（令和2.4.1医政発0401第８号）を参照  所定の線量限度  　実効線量が３か月間につき1.3ミリシ　ーベルト  ・認められた使用室以外の使用について　は規則を参照。 |
| 項目  番号 | 項　　　目 | 根拠法令等 | 摘　　　　　要 | 備　　　　　　考 |
| 6-13  6-14  6-15  6-16  6-17 | 必要な施設に閉鎖のための設備または器具を設けているか。  診療用放射性同位元素使用室及び陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室に所定の設備が設けられ管理されているか。  貯蔵箱等の貯蔵容器、運搬容器及び保管廃棄容器について所定の障害防止の方法がとられ、適切に管理されているか。  廃棄施設について所定の障害防止の方法がとられ、適切に管理されているか。  通報連絡網が整備されているか。 | 則30の7の2  則30の9  則30の11  則30の8～  則30の8の2  則30の9  則30の10  則30の11  則30の9.8ロ  則30の9.8ハ  則30の9.8ニ  則30の11.1.  2のハ  則30の11.1.  3のニ  則30の25 | 1.放射性同位元素装備診療機器使用室、貯蔵施設、保管廃棄設備の外部に通ずる部分に閉鎖のための設備または器具を設けていること。  2.排液処理槽の上部開口部の周囲に人がみだりに立ち入らないよう柵等で区画され、その出入口に鍵そのほか閉鎖のための設備又は器具が設けられていること。  1.出入口付近に汚染の検査に必要な放射線測定器、汚染除去に必要な器材及び洗浄設備並びに更衣設備が設けられていること。  2.準備室にフード、グローブボックス等の装置が設けられているときは排気設備に連結されていること。また、洗浄設備を設けること。  1.貯蔵及び運搬時に１メートルの距離における実効線量率が100マイクロシーベルト毎時以下になるようにしゃへいされていること。  2.貯蔵容器、運搬容器について、空気を汚染するおそれのある場合は気密構造となっていること。  　また、液体状の場合はこぼれに　くい構造で液体の浸透しにくい材料でできていること。    3.貯蔵容器、運搬容器または保管廃棄容器を示す標識が付されていること。  1.排水設備において排液流出の調整装置が設けられていること。  2.排気設備において放射性同位元素によって汚染された空気のひろがりを急速に防止することのできる装置が設けられていること。  事故発生に伴う連絡網並びに通報先等を記載した、通報基準や通報体制を予め定めていること。 |  |
| 項目  番号 | 項　　　目 | 根拠法令等 | 摘　　　　　要 | 備　　　　　　考 |
| 6-18  6-19 | 移動型エックス線装置は適正に保管されているか。  陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を使用できる体制が確保されているか。 | 則30の14  則28.1.4  則28.1.5 | 移動型エックス線装置に鍵のかかる保管場所又は鍵をかけて、移動させられないようないずれかの措置を講じていること。  1.放射線障害の防止に関する予防措置を講じていること。  2.陽電子断層撮影診療用放射性同　位元素を使用できる医師又は歯科医師を配置していること。 | ①陽電子断層撮影診療に関する所定の研修を修了し、専門の知識及び経験を有する診療放射線技師を、陽電子断層撮影診療に関する安全管理に専ら従事させること。  ②放射線の防護を含めた安全管理の体制の確立を目的とした委員会等を設けること。  ③陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の取扱いに関し、陽電子断層撮影診療を担当する医師又は歯科医師と薬剤師との連携が十分に図られるよう努めることが望ましいこと。  陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を使用する者として、以下に掲げるすべての項目に該当する医師又は歯科医師を１名以上配置していること。  ア　当該病院又は診療所の常勤職員であること。  イ　陽電子断層撮影診療に関する安全管理の責任者であること。  ウ　核医学診断の経験を３年以上有していること。  エ　陽電子断層撮影診療全般に関する所定の研修を修了していること。 |

別紙１－２　　構　造　設　備　基　準

１　**病室等**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 区分 | 項　　目 | 根拠法令等 | 摘　　　　要 | 備　　　　考 |
| １  ２  ３ | 病　室  定められた構造になっているか。  精神病室  医療及び保護のために必要な方法がとられているか。  結核病室  感染予防のための必要な方法がとられているか。 | 則16.1.2.2  ～則16.1.5  則16.2  則附則５条  則16.1.6  則16.1.7  則16.1.12 | 1.患者定員に見合う床面積を有し　ていること。  2.機械換気設備については、結核病室、感染症病室又は病理細菌検査室の空気が風道を通じて他の部分へ流入しないようにすること。  ・精神病室の設備については、精神疾患の特性を踏まえた適切な医療の提供及び患者の保護のために必要な方法を講じること。  ・病院の他の部分及び外部に対して感染予防のためにしゃ断その他必要な方法を講じていること。 | ①内法による測定で、患者１人につき６．４㎡以上となっていること。  ②療養病床に係る一の病室の病床数は、４床以下となっていること。  ③小児だけを入院させる病室の床面積は、上記の床面積の２／３以上とすることができる。ただし、一の病室の床面積は６．３㎡以下であってはならない。  （経過措置）  ①既存病院建物内の療養病床又は、経過的旧療養型病床群に係る病室以外の病室の床面積は、内法による測定で患者１人を入院させるものにあっては６．３㎡以上、患者２人以上を入院させるものにあっては、患者１人につき４．３㎡以上となっていること。  ②平成１２年３月３１日までに療養型病床群に転換したものについては、１人につき６㎡（建築基準法施行令第２条第１項第３号の算定方法による。）以上となっていること。  必要な方法の例  　（昭44.6.23衛発第431号参照）  ①自傷他害のおそれがある者を入院させるための保護室を設置すること。  ②保護室は、採光、換気、通風、冷暖房等の環境条件には特に考慮すること。  ③合併症（結核、感染症）病棟は、他としゃ断し、病棟配膳、病棟消毒を行う等の方法により感染を防止すること。  その他必要な方法  　医療・看護用具、被服、寝具、汚染物、食器等の消毒設備が設けられていること。 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 区分 | 項　　目 | 根拠法令等 | 摘　　　　要 | 備　　　　考 |
| ４  ５  ６  ７ | 感染症病室  感染予防のための必要な方法がとられているか。  放射線治療病室  定められた構造になっており､かつ､適正に管理されているか。  診察室・処置室  整備されている  か。  手術室  整備され､かつ､必要な設備が設けられているか。 | 則16.1.7  則16.1.12  則30の12.1.1  則30の12.1.2  則30の12.1.3  法21.1.2  法21.1.4  則20.1.1  則20.1.4  法21.1.3  則16.1.1  則20.1.2  則20.1.3 | ・病院の他の部分及び外部に対して感染予防のためにしゃ断その他必要な方法を講じていること。  ※診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を有する病院  1.画壁等の外側が所定の線量以下になるようにしゃへいされていること。(ただし､画壁等の外側を人が通行等できない場合を除く｡)  2.放射線治療病室である旨の標識が付されていること。  3.汚染除去のための所定の方法が講じられていること。(ただし､診療用放射線照射器具により治療を受けている患者のみを収容する放射線治療病室においては適用しない。)  1.診療科ごとに専門の診察室を有していること。(ただし､１人の医師が同時に２以上の診療科の診療に当たる場合その他特別な事情がある場合を除く。)  2.処置室は、なるべく診療科ごとにこれを設けることとする。（ただし、場合により２以上の診療科についてこれを兼用し、又は診療室と兼用することができる。)  ※手術室を有すべき病院  　外科、整形外科、美容外科、形成外科、脳神経外科、呼吸器外科、心臓血管外科、小児外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、産科、婦人科、眼科及び耳鼻いんこう科の一を有する病院又は歯科医業についての診療科名のみを診療科名とする病院 | その他必要な方法  　医療・看護用具、被服、寝具、汚染物、食器等の消毒設備が設けられていること。  1.所定の線量限度  　実効線量が１週間につき１ミリシーベルト以下  3.汚染除去のための所定の方法  　（則第30条の８第６号～第８号参照）  2.兼用する場合は、処置の内容、プライバシーの保護等に十分配慮すること。 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 区分 | 項　　目 | 根拠法令等 | 摘　　　　要 | 備　　　　考 |
| ８  ９  １０  １１ | 分娩室及び新生児に必要な施設が整備されているか。  臨床検査施設  整備され､かつ､  必要な設備が設けられているか。  調剤所  整備され､かつ､  必要な施設、設備が設けられているか。  給食施設  定められた構造になっており､かつ、必要な施設、設備が設けられているか。 | 法21.1.10  法21.1.5  則16.1.15  則16.1.16  則20.1.5  則20.1.6  法21.1.7  則16.1.14  法20  法21.1.8  則10.1.6  則20.1.8  則20.1.9 | 1.手術室は、なるべく準備室を附設しじんあいの入らないようにし、その内壁全部を不浸透質のもので覆い、適当な暖房及び照明の設備を有し、清潔な手洗いの設備を附属して有しなければならないこと。  2.起爆性のある麻酔ガスの使用に当たっては危害防止上必要な方法を講じること。  ・産婦人科又は産科を有する病院にあっては分娩室及び新生児の入浴施設（沐浴室及び浴槽）を有しており、適正な構造になっていること。  1.血液、尿、喀痰、糞便等について、通常行われる臨床検査に必要な設備が設けられていること。  2.火気を使用する場所には防火上必要な設備が設けられていること。  1.調剤所の採光及び換気が十分で、かつ、清潔が保たれていること。  2.冷暗所が設けられていること。  3.調剤に必要な器具を備えていること。  1.入院患者のすべてに給食することのできる施設を有していること。  2.床は耐水材料で作られ、洗浄及び排水又は清掃に便利な構造となっていること。  3.食器の洗浄消毒設備が設けられていること。 | 1.不浸透質のもの（陶製タイル､テラゾー､プラスチックなど）床の構造が電導床である場合又は湿度調整の設備を有する場合は必ずしも必要でない。  ・沐浴室は専用であることが望ましいが、分娩室等と適宜仕切られるような構造であってもよい。  1.検体検査の業務を委託する場合にあっては、当該検査に係る設備を設けないことができる。ただし、休日・夜間や救急時の体制が確保されていること。  　また、生理学的検査を行う場所は原則として病院又は診療所等医業の行われる場所に限定されるものであること。  　（H13.2.22医政発第125号参照）  ・調理業務又は洗浄業務を委託する場合にあっては、当該業務に係る設備を設けないことができる。ただし、再加熱等の作業に必要な設備については設けなければならない。  　（H13.2.22医政発第125号参照） |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 区分 | 項　　目 | 根拠法令等 | 摘　　　　要 | 備　　　　考 |
| １２  １３  １４  １５ | 歯科技工室  必要な設備が設けられているか。  階数及び規模に応じた建物の構造  定められた基準に適合しているか。  階段  定められた基準に適合しているか。  避難階段  定められた基準に適合しているか。 | 則16.1.13  則16.1.2  則16.1.8  則16.1.9  則16.1.10 | 4.病毒感染の危険のある患者の用に供した食器について他の患者の食器と別個に消毒する設備となっていること。  ※歯科技工室を有する病院  ・防じん設備及び防火設備が設けられていること。  1.３階以上の階に病室を設けている場合は主要構造部が耐火構造となっていること。  2.放射線治療病室以外は、地階に病室を設けていないこと。  ※第２階以上の階に病室を有する病院  1.患者の使用する屋内直通階段が　２以上設けられていること。〔ただし、患者の使用するエレベーターが設置されているもの又は第２階以上の各階における病室の床面積の合計が、それぞれ50㎡（主要構造部が耐火構造であるか又は不燃材料で造られている建築物にあっては100㎡）以下のものについては患者の使用する屋内の直通階段を一とすることができる。〕  2.階段及び踊場の幅は内法1.2ｍ以上、けあげは0.2ｍ以下、踏面は0.24ｍ以上となっており、適当な手すりが設けられていること。  ※第３階以上の階に病室を有する病院  ・避難に支障がないように２以上の避難階段が設けられていること。（ただし、患者の使用する屋内の直通階段を建築基準法施行令第123条第１項に規定する避難階段としての構造とした場合は、その数だけ避難階段の数に算入することができる。) |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 区分 | 項　　目 | 根拠法令等 | 摘　　　　要 | 備　　　　考 |
| １６  １７  １８  １９  ２０  ２１ | 廊下  定められた基準に適合しているか。  便　所  適正な構造になっているか。  機能訓練室  定められた基準に適合しているか。  消毒施設  定められた基準に適合しているか。  洗濯施設  設けられている  か。  談話室  定められた基準に適合しているか。 | 則16.1.11  法20  法21.1.11  則20.1.11  法21.1.12  法21.3  則16.1.12  則21.1.1  条例5.1.1  法21.1.12  法21.3  則21.1.1  条例5.1.1  法21.1.12  法21.3  則21.1.2  条例5.1.2 | 1.精神病床及び療養病床に係る病室に隣接する廊下の幅は、内法による測定で、1.8ｍ以上（両側に居室のある廊下は2.7ｍ以上）となっていること。  　ただし、大学附属病院（特定機能病院及び精神病床のみを有する病院を除く。）及び100床以上で内科、外科、産婦人科、眼科及び耳鼻いんこう科（令第３条の２第１項第１号ハ又はニ（２）の規定によりこれらの診療科名と組み合わせた名称を診療科名とする場合を除く。）を含む病院であって、精神病床を有する病院を除く。  2.１以外の廊下の幅は内法による測定で、1.8ｍ以上（両側に居室のある廊下は、2.1ｍ以上)となっていること。  ・清潔を保持するものとし、その構造設備は、衛生上、防火上及び保安上安全と認められるようなものでなくてはならない。  ・療養病床を有する病院にあっては、１以上の機能訓練室は面積４０㎡以上（内法）であること。  　また、必要な機器、器具を備えていること。  ・蒸気、ガス若しくは薬品を用い又は、その他の方法により入院患者及び職員の被服、寝具等の消毒を行うことができるものであること。  ・洗濯施設が設けられていること。  ・療養病床を有する病院にあっては、患者同士又は患者とその家族が談話を楽しめる広さとなっていること。（食堂等との共用は可能） | ・平成13年３月１日における既存病院建物内の患者が使用する廊下幅は、内法による計測で1.2ｍ以上（両側に居室のある廊下は1.6ｍ以上）となっていること。  （平成13年厚生労働省令第８号（以下、平成13年改正省令）附則第８条）  便所の構造  　採光及び換気のため直接外気に接する窓を設けること｡(ただし、水洗便所でこれに代わる設備をしたときはこの限りでない。)  ・既存病院建物内に療養病床又は経過的旧療養病床群を有する病院については、機能訓練を行うために十分な広さを有すること。（則附則第21条参照）  消毒を行う施設  　蒸気消毒装置、ホルムアルデヒド、ガス消毒装置等  ※繊維製品の滅菌消毒の業務を委託する場合における当該業務に係る設備を除く。  ・寝具  布団、毛布、シーツ、枕、包布等  ※寝具類の洗濯の業務を委託する場合に　おける当該業務に係る設備を除く。  ・平成12年３月31日までに療養型病床群に転換したものについては、談話室がなくても可。（平成13年改正省令附則第22条） |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 区分 | 項　　目 | 根拠法令等 | 摘　　　　要 | 備　　　　考 |
| ２２  ２３ | 食　堂  定められた基準に適合しているか。  浴室  定められた基準に適合しているか。 | 法21.1.12  法21.3  則21.1.3  条例5.1.3  法21.1.12  法21.3  則21.1.4  条例5.1.4 | ・療養病床を有する病院にあっては、療養病床の入院患者１人につき１㎡以上の広さとなっていること。  ・療養病床を有する病院にあっては、身体の不自由な者が入浴するのに適したものとなっていること。 | ・平成12年３月31日までに療養型病床群に転換したものについては、食堂がなくても可。（平成13年改正省令附則第22条）  ・平成12年３月31日までに療養型病床群に転換したものについては、浴室がなくても可。（平成13年改正省令附則第22条） |

２　**放射線装置及び同使用室**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 区分 | 項　　目 | 根拠法令等 | 摘　　　　　要 | 備　　　　　　考 |
| １  ２ | エックス線装置及び同診療室  所定の障害防止の方法等適正な施設・設備が設けられ､かつ､管理されているか。  診療用高エネルギー放射線発生装置及び同使用室  所定の障害防止の方法等適正な施設・設備が設けられ､かつ､管理されているか。 | 法21.1.6  則20.1.7  則30  則30の4  則30の4  則30の4  則30の2  則30の5 | ※エックス線装置を有すべき病院  　内科、心療内科、リウマチ科、小児科、外科、整形外科、形成外科、美容外科、脳神経外科、呼吸器外科、心臓血管外科、小児外科、泌尿器科、リハビリテーション科及び放射線科の一を有する病院又は歯科医業についての診療科名のみを診療科名とする病院。  1.防護措置  　エックス線装置に所定の障害防止の方法が講じられていること。  2.壁の構造  　画壁等は、その外側における実効線量が所定の線量以下になるようにしゃへいされていること。  3.操作する場所  　エックス線装置を操作する場所は、エックス線診療室と別室になっていること。（ただし、所定の箱状のしゃへい物を設けたとき、近接撮影を行うとき等の場合で必要な防護物を設けたときは、この限りでない。)  4.標識  　エックス線診療室である旨を示す標識が付されていること。  ※診療用高エネルギー放射線発生　装置を有する病院  1.防護措置  　診療用高エネルギー放射線発生装置に所定の障害防止の方法が講じられていること。  2.壁の構造  　画壁等は、その外側における実効線量が所定の線量以下になるようにしゃへいされていること。 | 1.所定の障害防止の方法  　（則第30条参照）  2.所定の線量  ①１ｍＳｖ／１週間  ②画壁等  　天井、床及び周囲の画壁をいう。  （ただし、その外側が、人が通行し、又は停在することのない場所である場合を除く。)  1.当該使用室出入口が開放されているとき、放射線の発生を遮断するインターロックを設けること。（則第30条の２第４号）  2.所定の線量  ①１ｍＳｖ／１週間  ②画壁等  　天井、床及び周囲の画壁をいう。 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 区分 | 項　　目 | 根拠法令等 | 摘　　　　　要 | 備　　　　　　考 |
| ３  ４ | 診療用粒子線照射装置及び同使用室  所定の障害防止の方法等適正な施設・設備が設けられ､かつ､管理されているか。  診療用放射線照射装置及び同使用室  所定の障害防止の方法等適正な施設・設備が設けられ､かつ､管理されているか。 | 則30の2の2  則30の5の2  則30の3  則30の6 | 3.出入口  　人が常時出入する出入口が１ヶ所で、その出入口には放射線発生時に自動的にその旨を表示する装置が設けられていること。  4.標識  　使用室である旨を示す標識が付されていること。  ※診療用粒子線照射装置を有する　病院  1.防護措置  　診療用粒子線照射装置に所定の障害防止の方法が講じられていること。  2.壁の構造  　画壁等は、その外側における実効線量が所定の線量以下になるようにしゃへいされていること。  3.出入口  　人が常時出入する出入口が１ヶ　所で、その出入口には放射線照 　射時に自動的にその旨を表示す 　る装置が設けられていること。  4.標識  　使用室である旨を示す標識が付されていること。  ※診療用放射線照射装置を有する病院  1.防護措置  　診療用放射線照射装置に所定の障害防止の方法が講じられていること。  2.主要構造部等  　使用室の主要構造部等は耐火構造又は不燃材料を用いた構造となっていること。 | （ただし、その外側が、人が通行し、又は停在することのない場所である場合を除く。)  1.当該使用室出入口が開放されているとき、放射線の照射を遮断するインターロックを設けること。  2.所定の線量  ①１ｍＳｖ／１週間  ②画壁等  　天井、床及び周囲の画壁をいう。  （ただし、その外側が、人が通行し、又は停在することのない場所である場合を除く。)  1.所定の障害防止装置が講じられている但し書きの装置の操作以外にあっては、当該照射装置の照射口は、当該使用室の室外から遠隔操作によって開閉できるものであること。 (則第30条の３第３項)  2.①主要構造部等（建築基準法第２条第　　５号に規定する主要構造部並びに当該使用室を区画する壁及び柱をいう。以下同じ。） |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 区分 | 項　　目 | 根拠法令等 | 摘　　　　　要 | 備　　　　　　考 |
| ５ | 診療用放射線照射器具使用室  所定の障害防止の方法等適正な施設・設備が設けられ､かつ､管理されているか。 | 則30の7 | 3.画壁の構造  　画壁等は、その外側における実効線量が所定の線量以下になるようにしゃへいされていること。  4.出入口  　人が常時出入する出入口は、１ヵ所で、その出入口には放射線発生時に自動的にその旨を表示する装置が設けられていること。  5.標識  　使用室である旨を示す標識が付されていること。  6.装置の紛失防止を容易にするため、突起物、くぼみ及び仕上げ材の目地等のすき間の少ないものとされていること。  ※診療用放射線照射器具を有する　病院  1.画壁の構造  　画壁等は、その外側における実効線量が所定の線量以下になるようにしゃへいされていること。  2.出入口  　人が常時出入する出入口は、１ヵ所となっていること。  3.標識  　使用室である旨を示す標識が付されていること。  4.器具の紛失防止  　器具の紛失発見を容易にするため、突起物、くぼみ及び仕上げ材の目地等のすき間の少ないものとされていること。 | ②耐火構造又は不燃材料（建築基準法　　第２条第９号に規定する不燃材料を　　いう。以下同じ｡)  3.所定の線量  ①１ｍＳｖ／１週間  ②画壁等  　天井、床及び周囲の画壁をいう。  （ただし、その外側が、人が通行し、又は停在することのない場所である場合を除く。)  1.所定の線量  ①１ｍＳｖ／１週間  ②画壁等  　天井、床及び周囲の画壁をいう。  （ただし、その外側が、人が通行し、又は停在することのない場所である場合を除く。) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 区分 | 項　　目 | 根拠法令等 | 摘　　　　　要 | 備　　　　　　考 |
| ６  ７ | 放射性同位元素装備診療機器使用室  所定の障害防止の方法等適正な施設・設備が設けられ､かつ､管理されているか。  診療用放射性同位元素使用室  所定の障害防止の方法等適正な施設・設備が設けられ､かつ､管理されているか。 | 則30の7の2  則30の8 | ※放射性同位元素装備診療機器を　有する病院  1.主要構造部等  　使用室の主要構造部等は、耐火　構造又は不燃材料を用いた構造となっていること。  2.外部に通ずる部分  　外部に通ずる部分には閉鎖のための設備又は器具が設けられていること。  3.標識  　使用室である旨を示す標識が付されていること。  4.予防措置  　骨塩定量分析装置と輸血用血液照射装置に関しては、実効線量が３月間に１．３ミリシーベルト以下となるようなしゃへい物又は間仕切りを設けるなど予防措置を講じ、管理区域を明確にすること。  ※診療用放射性同位元素を有する　病院  1.主要構造部等  　使用室の主要構造部等は、耐火構造又は不燃材料を用いた構造となっていること。（ただし、所定の数量以下の診療用放射性同位元素を使用する場合は、この限りでない。)  2.部屋の区画  　準備室と診療室が区画されていること。  3.画壁の構造  　画壁等は、その外側における実効線量が所定の線量以下になるようにしゃへいされていること。  4.出入口  　人が常時出入する出入口は、１ヶ所となっていること。 | 1.所定の線量  （則別表第２参照）  2.準備室（診療用放射性同位元素の調剤　等を行う室）  3.所定の線量  ①１ｍＳｖ／１週間  ②画壁等  　天井、床及び周囲の画壁をいう。  （ただし、その外側が、人が通行し、又は停在することのない場所である場合を除く。) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 区分 | 項　　目 | 根拠法令等 | 摘　　　　　要 | 備　　　　　　考 |
| ８ | 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室  所定の障害防止の方法等適正な施設・設備が設けられ､かつ､管理されているか。 | 則30の8の2 | 5.標識  　使用室である旨を示す標識が付されていること。  6.内部の壁等の構造  ①内部の壁、床等は、突起物、くぼみ及び仕上材の目地等のすきまの少ない構造となっていること。  ②内部の壁、床等の表面は、平滑であり気体又は液体が浸透しにくく、かつ、腐食しにくい材料で仕上げられていること。  7.出入口に設けるもの  　出入口付近に汚染の検査に必要な放射線測定器、汚染除去に必要な器材及び排水設備に連結した洗浄設備並びに更衣設備が設けられていること。  8.準備室に設けるべきもの  ①準備室には排水設備に連結した洗浄設備が設けられていること。  ②準備室にフード、グローブボックス等の装置が設けられているときは、その装置は排気設備に連結されていること。  ※陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を有する病院  1.主要構造部等  　陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室の主要構造部等は、耐火構造又は不燃材料を用いた構造となっていること。  2.部屋の区画  　準備室、診療室、待機室が区画されていること。待機室を有しないことが認められた施設については、待機室に準ずる場所を設定していること。  3.画壁の構造  　画壁等は、その外側における実効線量が所定の線量以下になるようにしゃへいされていること。 | 1.所定の線量  （則別表第２参照）        ①準備室（陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の調剤等を行う室）  ②診療室（陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を用いて診療を行う室）  ③待機室（陽電子断層撮影診療用放射性同位元素が投与された患者等が待機する室）  3.所定の線量  ①１ｍＳｖ／１週間  ②画壁等  　天井、床及び周囲の画壁をいう。 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 区分 | 項　　目 | 根拠法令等 | 摘　　　　　要 | 備　　　　　　考 |
| ９ | 貯蔵施設  所定の障害防止の方法等適正な施設・設備が設けられ､かつ､管理されているか。 | 則30の９ | 4.出入口  　人が常時出入する出入口は、１ヶ所となっていること。  5.標識  　陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室である旨を示す標識が付されていること。  6.撮影装置操作場所  陽電子放射断層撮影装置の操作場所を陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室の外部に設けていること。  7.内部の壁等の構造  ①内部の壁、床等は、突起物、くぼみ及び仕上材の目地等のすきまの少ない構造となっていること。  ②内部の壁、床等の表面は、平滑であり気体又は液体が浸透しにくく、かつ、腐食しにくい材料で仕上げられていること。    8.出入口に設けるもの  　出入口付近に汚染の検査に必要な放射線測定器、汚染除去に必要な器材及び排水設備に連結した洗浄設備並びに更衣設備が設けられていること。  9.準備室に設けるべきもの  ①準備室には排水設備に連結した洗浄設備が設けられていること。  ②準備室にフード、グローブボックス等の装置が設けられているときは、その装置は排気設備に連結されていること。  ※診療用放射線照射器具、診療用放射線照射装置、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用射性同位元素を有する病院  1.部屋の区画  　貯蔵施設は、貯蔵室、貯蔵箱等外部と区画された構造のものとなっていること。 | （ただし、その外側が、人が通行し、又は停在することのない場所である場合を除く。) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 区分 | 項　　目 | 根拠法令等 | 摘　　　　　要 | 備　　　　　　考 |
|  |  |  | 2.画壁の構造  　貯蔵施設の外側における実効線量が所定の線量以下になるようにしゃへいされていること。  3.主要構造部等  　貯蔵室の主要構造部等は、耐火構造でその開口部には特定防火設備に該当する防火戸が設けられていること。（ただし、診療用放射線照射装置又は診療用放射線照器具を耐火性の構造の容器に入れて貯蔵する場合は、この限りでない。)  4.貯蔵箱等  　貯蔵箱等は、耐火性の構造となっていること。（ただし、診療用放射線照射装置又は診療用放射線射器具を耐火性の構造の容器に入れて貯蔵している場合は、この限りでない。)  5.出入口  　人が常時出入する出入口は、１ヶ所となっていること。  6.外部に通ずる部分  　外部に通ずる部分に、かぎその他閉鎖のための設備又は器具が設られていること。  7.標識  　貯蔵施設である旨を示す標識が付されていること。  8.貯蔵容器  ①貯蔵容器は、貯蔵時において１メートルの距離における実効線量率が所定の線量以下になるようにしゃへいされていること。  ②空気を汚染するおそれのある状態にある診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を入れる貯蔵容器は、気密な構造となっていること。また、液 | 2.所定の線量  ①１ｍＳｖ／１週間  ②画壁等  　天井、床及び周囲の画壁をいう。  （ただし、その外側が、人が通行し、又は停在することのない場所である場合を除く。)  3.特定防火設備に該当する防火戸  　建築基準法施行令第112条第１項に規定するもの。  8.所定の線量率  　100マイクロシーベルト毎時 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 区分 | 項　　目 | 根拠法令等 | 摘　　　　　要 | 備　　　　　　考 |
| １０  １１ | 運搬容器  所定の障害防止の方法等適正な施設・設備が設けられ､かつ､管理されているか。  廃棄施設  所定の障害防止の方法等適正な施設・設備が設けられ､かつ､管理されているか。 | 則30の10  則30の11 | 体状の診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を入れる貯蔵容器はこぼれにくい構造であり、かつ、液体の浸透しにくい材料が用いられていること。  ③貯蔵容器にその旨を示す標識が付され、かつ、貯蔵する診療用放射線照射装置若しくは診療用放射線照射器具に装備する放射性同位元素又は貯蔵する診療用放射線同位元素若しくは陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の種類及び数量が表示されていること。  9.受皿、吸収材その他放射性同位　元素による汚染のひろがりを防止するための設備又は器具が設けられていること。  ※診療用放射線照射器具、診療用放射線照射装置、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を院内で運搬して使用する病院  1.診療用放射線照射器具、診療用放射線照射装置、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を運搬する容器は、所定の要件を備えていること。    ※診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を有する病院  1.画壁の構造  　廃棄施設の外側における実効線量が所定の線量以下になるようにしゃへいされていること。  2.廃液中濃度  　排水口における排液中の放射性同位元素の濃度を所定の濃度限度以下とする能力を有していること。 | 所定の要件  （則第30条の9第8号イ～ニ参照）  1.所定の線量  ①１ｍＳｖ／１週間  ②画壁等  　天井、床及び周囲の画壁をいう。  （ただし、その外側が、人が通行し、又は停在することのない場所である場合、人が通行し、又は滞在しない措置が講じられている場合を除く。)  2.所定の濃度限度  　排水口（排水監視設備を設けた場合は境界）において則第30条の26第１項に定める能力 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 区分 | 項　　目 | 根拠法令等 | 摘　　　　　要 | 備　　　　　　考 |
|  |  |  | 3.排水設備  　排水設備は、排液の漏れにくい構造であり浸透しにくく、かつ、腐食しにくい材料が用いられていること。  4.廃液処理槽  ①排液処理槽は、排液採取又は排液中の放射性同位元素の濃度測定できる構造であり、かつ、排液流出の調節装置が設けられていること。  ②排液処理槽の上部開口部はふたのできる構造となっていること又はその周囲に人がみだりに立ち入らないよう柵その他の施設が設けらていること。  5.標識  　排水管及び排液処理槽並びに人がみだりに立ち入らないための柵等を設けた場合の出入口付近に排水設備である旨を示す標識が付されていること。  6.排気設備  ①排気設備は、排気口における排気中の放射性同位元素の濃度を所定の濃度限度以下とする能力を有していること。  ②排気設備は、人が常時立ち入る　場所における空気中の放射性同位元素の濃度を所定の濃度限度以下とする能力を有していること。  ③排気設備は、気体が漏れにくい構造であり、腐食しにくい材料が用いられていること。  7.標識  　排気浄化装置、排気管及び排気　口に排気設備である旨を示す標識が付されていること。 | 3.排水設備（排水管、排液処理槽、その他液体状の診療用放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された液を排水し又は浄化する一連の設備）          6.診療用放射性同位元素又は陽電子断層　撮影診療用放射性同位元素を使用する　病院（則第30条の11第１項第３号ただし書に規定する場合を除く。）  ①排気設備（排風機、排気浄化装置、排気管、排気口等気体状の放射性同位元素又は放射性同位元素により汚染された空気を排気し又は浄化する一連の設備）  ②所定の濃度限度  　排気口（排気監視設備を設けた場合は病院の境界）において則第30条の26第１項に定める能力  6-②所定の濃度限度  （則第30条の26第 1項及び２項に定める限度） |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 区分 | 項　　目 | 根拠法令等 | 摘　　　　　要 | 備　　　　　　考 |
|  |  |  | 8.保管廃棄設備  　保管廃棄設備は、外部と区画された構造となっていること。  9.外部に通ずる部分  　保管廃棄設備の外部に通ずる部分に鍵その他閉鎖のための設備又は器具が設けられていること。  10.保管廃棄設備の構造  　空気を汚染するおそれのある状　態にある物を入れる保管廃棄の容器は気密な構造であること。また、液体状の診療用放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物を入れる保管廃棄の容器は、こぼれにくい構造であり、かつ、浸透しにくい材料で作られていること。  11.保管廃棄設備である旨を示す　標識が付されていること。 | 8.保管廃棄設備  　医療用放射性汚染物を保管廃棄する設備  (注)陽電子断層撮影診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素によって汚染された物のみを廃棄する場合、これら以外の物が混入又は付着しないように封及び表示をし、７日間を超えて管理区域内の廃棄施設において保管廃棄する場合に限り、保管廃棄設備を設けることを要しない。（則第30条の11第1項第6号及び第4項並びに平成16年厚生労働省告示306号参照）  (注)廃棄物については、厚生労働大臣が　　指定した者（日本アイソトープ協会）へ、その処理を委託できる。  　（則第30条の14の２参照） |